## Лист1
Приложение № 1 к техническому заданию
№ п/п | Наименование | КТРУ/ОКПД2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Обоснование характеристики | Кол-во
1 | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный | 26.60.14.110-00004 | Стерильное устройство, работающее от батарей, состоящее из герметично закрытого генератора импульсов, имплантированного под кожу в области грудной клетки в хирургически созданном кармане, со стимулирующим отведением внутри или на одной из камер сердца (правом предсердии или желудочке). Оно предназначено для создания и проведения электрических импульсов к нездоровому сердцу для регулирования частоты сокращений для удовлетворения возросших потребностей организма в кровотоке из-за физической активности. Оно содержит один или несколько датчиков для обнаружения изменений в организме (например, движения, частоты дыхания), показывающих, когда требуется больше кислорода, а затем увеличивает частоту стимуляций; оно не предназначено для дефибрилляционной терапии. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Амплитуда импульса, максимальная | ≥ 6.6 и ≤ 8 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  | Чувствительность, максимальная | ≥ 6 и ≤ 11,2 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  | Масса | ≤ 21,5 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: высота | ≤ 40,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: ширина | ≤ 48 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габарита: длина | ≤ 7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Режимы стимуляции | VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие широкого спектра режимов стимуляции позволяет выбрать оптимальный режим для конкретного больного, исходя из клинической картины болезни
|  |  | Функция частотной адаптации | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для настройки в зависимости от физической активности пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 80 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек сенсорной частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 180 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек сенсорной частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | ≤ 0,5 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек амплитуд стимулирующих импульсов в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | 7.5 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек амплитуд стимулирующих импульсов в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | ≤ 0,12 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | 1.5 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≤ 1 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≤ 11,2 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Полярность стимуляции | Биполярная, униполярная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для настройки при возможных проблемах с эндокардиальным электродом
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Русскоязычный интерфейс программирования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для более быстрого освоения продукции клиническими специалистами
|  |  | Отчеты устройства на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для обеспечения корректного документооборота в клинике
|  |  | Совместимость с системой удаленного мониторинга, зарегистрированной на территории РФ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения ряда пациентов (при полной постоянной АВ-блокаде) более частым отдаленным наблюдением без посещения клиники
2 | Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый | 26.60.14.110-00000048 | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор, имплантируемый под кожу грудной клетки в специально созданный хирургическим путем карман, со стимулирующими задающими ритм отведениями в двух камерах сердца или на них (имеются в виду правое предсердие и желудочек). Изделие предназначено для стимуляции неправильно работающих камер сердца электрическими импульсами для получения естественной последовательности сердечных сокращений, а также для корректировки частоты сокращений для удовлетворения возросших потребностей организма в кровотоке из-за физической активности. В изделии имеется один или несколько датчиков для определения изменений в организме (например, движения, частоты дыхания), указывающих на то, что требуется больше кислорода, в результате чего увеличивается частота стимуляции; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционной терапии. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов | IS-1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Масса | ≤ 27,1 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: высота | ≤ 44,7 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: ширина | ≤ 48 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габарита: длина | ≤ 7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Режимы стимуляции | DDDR; DDIR; DVIR; DOOR; DDD; VDD; DDI; DVI; DOO; VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; VDIR; VDI |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие широкого спектра режимов стимуляции позволяет выбрать оптимальный режим для конкретного больного, исходя из клинической картины болезни
|  |  | Функция частотной адаптации | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 80 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 180 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Минимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | ≤ 0,5 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | 7.5 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | ≤ 0,12 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | 1.5 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки чувствительности к предсердным сигналам | ≤ 0,18 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Макисмальное значение диапазона регулировки чувствительности к предсердным сигналам | ≤ 7,5 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≤ 1 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≤ 11,2 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Конфигурация полярности чувствительности: Биполярная, униполярная, настраиваемая | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для настройки при возможных проблемах с эндокардиальным электродом
|  |  | Минимальное значение интервала воспринятой АВ-задержки | ≤ 30 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение интервала воспринятой АВ-задержки | 350 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≤ 175 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≤ 600 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
|  |  | Русскоязычный интерфейс программирования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для более быстрого освоения продукции клиническими специалистами
|  |  | Отчеты устройства на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечение требований законодательства РФ в сфере документооборота
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | ≤ 30 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Совместимость с системой удаленного мониторинга, зарегистрированной на территории РФ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения ряда пациентов (при полной постоянной АВ-блокаде) более частым отдаленным наблюдением без посещения клиники
|  |  | Возможность выполнения МРТ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Возможность проходить диагностику в МРТ сканннере с имплантированной МРТ-совместимой системой кардиостимуляции
3 | Электрокардиостимулятор имплантируемый однокамерный, частотно-адаптивный | 26.60.14.110-00004 | Стерильное устройство, работающее от батарей, состоящее из герметично закрытого генератора импульсов, имплантированного под кожу в области грудной клетки в хирургически созданном кармане, со стимулирующим отведением внутри или на одной из камер сердца (правом предсердии или желудочке). Оно предназначено для создания и проведения электрических импульсов к нездоровому сердцу для регулирования частоты сокращений для удовлетворения возросших потребностей организма в кровотоке из-за физической активности. Оно содержит один или несколько датчиков для обнаружения изменений в организме (например, движения, частоты дыхания), показывающих, когда требуется больше кислорода, а затем увеличивает частоту стимуляций; оно не предназначено для дефибрилляционной терапии. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Амплитуда импульса, максимальная | ≥ 6.6 и ≤ 8 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  | Чувствительность, максимальная | ≥ 6 и ≤ 11,2 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует описанию КТРУ
|  |  | МРТ совместимость | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ
|  |  | Масса | ≥ 20,8 и ≤ 21,5 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: высота | ≥ 40 и ≤ 41 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: ширина | ≥ 42 и ≤ 48 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габарита: длина | ≥ 6,5 и ≤ 8 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Режимы стимуляции | VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие широкого спектра режимов стимуляции позволяет выбрать оптимальный режим для конкретного больного, исходя из клинической картины болезни
|  |  | Функция частотной адаптации | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для настройки в зависимости от физической активности пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | ≥ 170 и ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 80 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек сенсорной частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 180 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек сенсорной частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | ≥ 0,2 и ≤ 0,5 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек амплитуд стимулирующих импульсов в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | 7.5 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек амплитуд стимулирующих импульсов в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки длительности стимулирующего импульса | ≥ 0,1 и ≤ 0,12 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки длительности стимулирующего импульса | 1.5 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≥ 0,5 и ≤ 1,0 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≥ 7,5 и ≤ 11,2 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Полярность стимуляции | Биполярная, униполярная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для настройки при возможных проблемах с эндокардиальным электродом
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | ≥ 90 и ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Русскоязычный интерфейс программирования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для более быстрого освоения продукции клиническими специалистами
|  |  | Отчеты устройства на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для обеспечения корректного документооборота в клинике
|  |  | Совместимость с системой удаленного мониторинга, зарегистрированной на территории РФ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения ряда пациентов (при полной постоянной АВ-блокаде) более частым отдаленным наблюдением без посещения клиники
4 | Электрокардиостимулятор имплантируемый двухкамерный, частотно-адаптивный, МРТ совместимый | 26.60.14.110-00000048 | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор, имплантируемый под кожу грудной клетки в специально созданный хирургическим путем карман, со стимулирующими задающими ритм отведениями в двух камерах сердца или на них (имеются в виду правое предсердие и желудочек). Изделие предназначено для стимуляции неправильно работающих камер сердца электрическими импульсами для получения естественной последовательности сердечных сокращений, а также для корректировки частоты сокращений для удовлетворения возросших потребностей организма в кровотоке из-за физической активности. В изделии имеется один или несколько датчиков для определения изменений в организме (например, движения, частоты дыхания), указывающих на то, что требуется больше кислорода, в результате чего увеличивается частота стимуляции; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционной терапии. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов | IS-1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Масса | ≥ 23 и ≤ 28 | г | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: высота | ≥ 44 и ≤ 45 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габариты: ширина | ≥ 47 и ≤ 48 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Габарита: длина | ≥ 6,5 и ≤ 7,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Режимы стимуляции | DDDR; DDD; DDIR; DDI; DVIR; DOOR; DOO; VDD; VVIR; VDIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие широкого спектра режимов стимуляции позволяет выбрать оптимальный режим для конкретного больного, исходя из клинической картины болезни
|  |  | Функция частотной адаптации | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | ≥ 170 и ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 80 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек сенсорной частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки максимальной сенсорной частоты | 180 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек сенсорной частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | ≥ 0,2 и ≤ 0,5 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек амплитуд стимулирующих импульсов в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона амплитуд стимулирующих импульсов | 7.5 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек амплитуд стимулирующих импульсов в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | ≥ 0,1 и ≤ 0,12 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | 1.5 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки чувствительности к предсердным сигналам | ≥ 0,1 и ≤ 0,18 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Макисмальное значение диапазона регулировки чувствительности к предсердным сигналам | ≥ 4 и ≤ 7,5 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≥ 0,5 и ≤ 1 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки чувствительности к желудочковым сигналам | ≥ 7,5 и ≤ 11,2 | мВ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек чувствительности в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Конфигурация полярности чувствительности | Биполярная, униполярная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для настройки при возможных проблемах с эндокардиальным электродом
|  |  | Минимальное значение интервала АВ-задержки | ≥ 20 и ≤ 30 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек АВ-задержки в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение интервала АВ-задержки | 350 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек АВ-задержки в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≥ 150 и ≤ 175 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек постжелудочкового предсердного рефрактерного периода в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≥ 500 и ≤ 600 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек постжелудочкового предсердного рефрактерного периода в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Русскоязычный интерфейс программирования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для более быстрого освоения продукции клиническими специалистами
|  |  | Отчеты устройства на русском языке | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечение требований законодательства РФ в сфере документооборота
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки ночной частоты | ≥ 90 и ≤ 200 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Частота, которая программируется во время сна пациента
|  |  | Совместимость с системой удаленного мониторинга, зарегистрированной на территории РФ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения ряда пациентов (при полной постоянной АВ-блокаде) более частым отдаленным наблюдением без посещения клиники
|  |  | Возможность выполнения МРТ | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Возможность проходить диагностику в МРТ сканннере с имплантированной МРТ-совместимой системой кардиостимуляции
5 | Электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный) | 26.60.14.110-00000047 | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор, предназначенный для имплантации под кожу грудной клетки в созданный хирургическим путем карман и используемый вместе с задающими ритм отведениями, размещенными в правом желудочке, в коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный электрокардиостимулятор), для того чтобы стимулировать сердце сокращаться с большей частотой при возникновении брадикардии и обеспечить сердечную ресинхронизирующую терапию путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма; изделие не предназначено для дефибрилляционной терапии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 2
|  |  | Масса | ≤ 30 | г. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Высота | ≤ 59 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Ширина | ≤ 56 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Длина | ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Порт коннектора: IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международные стандарты коннекторов
|  |  | Порт коннектор IS4 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международные стандарты коннекторов
|  |  | Режимы стимуляции | DDDR, DDD; DDIR; DDI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие широкого спектра режимов стимуляции позволяет выбрать оптимальный режим для конкретного больного, исходя из клинической картины болезни
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | ≤ 170 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона верхней частоты отслеживания | ≥ 80 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона верхней частоты отслеживания | ≤ 210 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона верхней частоты сенсора | ≥ 80 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона верхней частоты сенсора | ≤ 180 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона амплитуды желудочкого импульса | ≥ 0,25 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона амплитуды желудочкого импульса | ≤ 8 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | ≤ 0,05 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | 1.5 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона стимулированной АВ задержки | ≤ 30 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Максимальное значение диапазона стимулированной АВ задержки | 350 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Минимальное значение диапазона воспринятой АВ задержки | ≤ 30 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Максимальное значение диапазона воспринятой АВ задержки | ≤ 350 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≤ 150 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≤ 500 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Функция для проведения МРТ исследования | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Расширение диагностических возможностей путем снятия запрета на проведение МРТ исследований.
|  |  | Мониторинг торокального импеданса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функция мониторинга уровня жидкости в лёгких
|  |  | Мультиполюсная стимуляция левого желудочка | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечение эффективности СРТ путем выбора вектора стимуляции с помощью мультиполюсного электрода. Обеспечивает выбор вектора с минимальным порогом стимуляции ЛЖ, снижает риск стимуляции блуждающего нерва, позволяет сдвигать зону стимуляции миокарда
6 | Электрокардиостимулятор имплантируемый трехкамерный (бивентрикулярный) | 26.60.14.110-00000047 | Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор, предназначенный для имплантации под кожу грудной клетки в созданный хирургическим путем карман и используемый вместе с задающими ритм отведениями, размещенными в правом желудочке, в коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный электрокардиостимулятор), для того чтобы стимулировать сердце сокращаться с большей частотой при возникновении брадикардии и обеспечить сердечную ресинхронизирующую терапию путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма; изделие не предназначено для дефибрилляционной терапии. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 2
|  |  | Масса | ≤ 30 | г. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Высота | ≤ 59 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Ширина | ≤ 55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Длина | ≤ 11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для формирования небольшого ложа стимулятора во время имплантации и удобства пациента после имплантации электрокардиостимулятор
|  |  | Порт коннектора: IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международные стандарты коннекторов
|  |  | Режимы стимуляции | DDDR, DDD; DDIR; DDI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Наличие широкого спектра режимов стимуляции позволяет выбрать оптимальный режим для конкретного больного, исходя из клинической картины болезни
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | 30 | уд в мин. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки базовой (основной) частоты стимуляции | ≤ 170 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек базовой частоты в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона верхней частоты отслеживания | ≥ 80 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона верхней частоты отслеживания | ≤ 210 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона верхней частоты сенсора | ≥ 80 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона верхней частоты сенсора | ≤ 180 | уд в мин. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона амплитуды желудочкого импульса | ≥ 0,25 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона амплитуды желудочкого импульса | ≤ 8 | Вольт | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | ≤ 0,05 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки длительности (ширины) стимулирующего импульса | 1.5 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для возможности выбора настроек длительности стимулирующего импульса в зависимости от индивидуальных потребностей пациента
|  |  | Минимальное значение диапазона стимулированной АВ задержки | ≤ 30 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Максимальное значение диапазона стимулированной АВ задержки | 350 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Минимальное значение диапазона воспринятой АВ задержки | ≤ 30 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Максимальное значение диапазона воспринятой АВ задержки | ≤ 350 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Обеспечение соответствия основных параметров стимуляции клинической ситуациии путем индивидуальных настроек
|  |  | Минимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | ≤ 150 | мс | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | ГОСТ Р 57492
|  |  | Максимальное значение диапазона регулировки постжелудочкового предсердного рефрактерного периода | 500 | мс | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | ГОСТ Р 57492
|  |  | Мониторинг торокального импеданса | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Функция мониторинга уровня жидкости в лёгких
7 | Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое | 26.60.14.110-00000033 | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип электрода по месту камеры имплантации | Желудочковый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет место прикрепления к сердцу
|  |  | Длина | ≥ 58 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
|  |  | Фиксация электрода | Активная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для упрощения процесса установки электрода в камере сердца
|  |  | Стероиды (лекарственное средство): Дексаметазон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для предотвращения воспалительного процесса в месте прикрепления электрода
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов: IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Тип электрода по месту имплантации | Эндокардиальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет тип электрода по месту прикрепления к сердцу
|  |  | Тип электрода по конфигурации полярности | Биполярный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам
|  |  | Диаметр электрода | ≤ 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
8 | Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое | 26.60.14.110-00000033 | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации | Желудочковый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет место прикрепления к сердцу
|  |  | Длина | ≥ 58 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
|  |  | Фиксация электрода | Пассивная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для упрощения процесса установки электрода в камере сердца
|  |  | Стероиды (лекарственное средство): Дексаметазон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для предотвращения воспалительного процесса в месте прикрепления электрода
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов: IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Тип (вид) электрода по месту имплантации | Эндокардиальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет тип электрода по месту прикрепления к сердцу
|  |  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности | Биполярный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам
|  |  | Диаметр электрода | ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
9 | Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое | 26.60.14.110-00000033 | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип электрода по месту камеры имплантации | Предсердный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет место прикрепления к сердцу
|  |  | Длина | ≥ 52 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
|  |  | Фиксация электрода | Активная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для упрощения процесса установки электрода в камере сердца
|  |  | Стероиды (лекарственное средство): Дексаметазон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для предотвращения воспалительного процесса в месте прикрепления электрода
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов: IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Тип электрода по месту имплантации | Эндокардиальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет тип электрода по месту прикрепления к сердцу
|  |  | Тип электрода по конфигурации полярности | Биполярный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам
|  |  | Диаметр электрода | ≤ 2,0 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
10 | Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое | 26.60.14.110-00000033 | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации | Предсердный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет место прикрепления к сердцу
|  |  | Длина | ≥ 52 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
|  |  | Фиксация электрода | Пассивная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для упрощения процесса установки электрода в камере сердца
|  |  | Стероиды (лекарственное средство): Дексаметазон | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для предотвращения воспалительного процесса в месте прикрепления электрода
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов: IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Тип (вид) электрода по месту имплантации | Эндокардиальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет тип электрода по месту прикрепления к сердцу
|  |  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности | Биполярный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам
|  |  | Диаметр электрода | ≤ 2,3 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
11 | Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое | 26.60.14.110-00000033 | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации | Желудочковый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет место прикрепления к сердцу
|  |  | Длина | ≥ 58 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
|  |  | Фиксация электрода | Активная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для упрощения процесса установки электрода в камере сердца
|  |  | Стероиды (лекарственное средство) | Дексаметазона ацетат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для предотвращения воспалительного процесса в месте прикрепления электрода
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Тип (вид) электрода по месту имплантации | Эндокардиальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет тип электрода по месту прикрепления к сердцу
|  |  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности | Биполярный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам
|  |  | Материал изоляции электрода | Полиуретан и силиконовая резина или Силикон и полиуретан |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для изоляции электрода в камере сердца
|  |  | Диаметр электрода | ≤ 1,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
12 | Отведение электрокардиостимулятора эндокардиальное, МРТ совместимое | 26.60.14.110-00000033 | Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно вводится через вену до соприкосновения со стенкой одной из камер сердца (эндокардом), а другой конец провода подключается к электрокардиостимулятору. Как правило, изделие пропитано стероидом (например, дексаметазоном), впоследствии вещество выделяется в ткани для уменьшения воспаления. Имеет специальную защиту от магнитного поля и является обязательным компонентом МРТ-совместимой системы электрокардиостимулятора. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Тип (вид) электрода по месту камеры имплантации | Желудочковый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет место прикрепления к сердцу
|  |  | Длина | ≤ 53 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходима для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
|  |  | Фиксация электрода | Активная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходимо для упрощения процесса установки электрода в камере сердца
|  |  | Стероиды (лекарственное средство) | Дексаметазона ацетат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для предотвращения воспалительного процесса в месте прикрепления электрода
|  |  | Тип коннекторной части для подсоединения электродов IS-1 | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Международный стандарт коннектора
|  |  | Тип (вид) электрода по месту имплантации | Эндокардиальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Определяет тип электрода по месту прикрепления к сердцу
|  |  | Тип (вид) электрода по конфигурации полярности | Биполярный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Необходим для повышения чувствительности к воспринимаемым внутрисердечным сигналам
|  |  | Материал изоляции электрода | Полиуретан и силиконовая резина или Силикон и полиуретан |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходимо для изоляции электрода в камере сердца
|  |  | Диаметр электрода | ≤ 1,9 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Необходим для выполнения хирургической техники и совместимости с другими инструментами, применяемыми во время имплантации
13 | Набор для введения сосудистого катетера | 32.50.13.110-00005130 | Набор стерильных неимплантируемых инвазивных изделий, предназначенных для обеспечения чрескожного сосудистого доступа с целью введения катетера (не относящегося к данному виду) в сосудистую систему. Включает неуправляемый интродьюсер с внутренним обтуратором/расширителем и, как правило, дополнительные изделия для создания доступа (например, проволочный направитель, иглу-интродьюсер, шприц, дополнительные расширители), среди которых может быть гемостатический клапан для контроля кровопотери, используемый обычно при создании артериального доступа. Это изделие для одноразового использования. | Соответствие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует описанию КТРУ | 1
|  |  | Диаметр | ≥ 7 | F | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Параметр необходим для определения совместимости инструментов
|  |  | Тип интродьюсера | Разрывной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Данный параметр необходим для удаления интродьюсера без извлечения проведенного через него инструмента
14 | Программатор | 26.60.14.110-00000029 | Программное обеспечение программатора предназначено для программирования имплантируемых устройств Medtronic и Vitatron | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Победитель закупки предоставляет устройство в безвозмездное пользование | 1
|  |  | Высота при опущенном экране | 12.7 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Высота при поднятом экране | 48.2 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Ширина | 40.6 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Глубина | 55.8 | см | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Масса | 11.3 | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Напряжение: Номинальное 100—125 В или 200—240 В | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Частота Мощность: Номинальная 50/60 Гц 400 Вт | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Разрешение принтера: 600 точек на 25 мм по горизонтали для осциллограмм при скорости печати до 25 мм/с, 400 точек на 25 мм при скорости печати 50 мм/с. 200 точек на 25 мм по вертикали | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки
|  |  | Скорость регистрации осциллограмм: 12,5, 25 или 50 мм/с | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки