УТВЕРЖДАЮ

Главный врач __________ Исаев Ф.И.

Главный инженер ___________Черноволов А.В.

«____» ______________________2025 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
оказания услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

| № п/п | Перечень требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование услуг | Проведение технического обслуживания медицинского оборудования |
| 2 | Объём услуг | Обслуживание единиц медицинского оборудования согласно Приложение № 1: Список медицинского оборудования, передаваемого на техническое обслуживание с регламентированными перечнями работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования. |
| 3 | Сроки оказания услуг | октябрь 2025 г. – октябрь 2026 г |
| 4 | Место оказания услуг | ООО «МРИЯ» |
| 5 | Общие требования к услугам | Услуги предоставляются на территории Заказчика, не мешая его деятельности и не создавая угрозы для сотрудников и гостей. Необходимо соблюдать внутренние правила, режим доступа, инструкции и положения. Работы выполняются в рабочее время, исключительно в специально отведённой зоне, с использованием минимально необходимого оборудования для снижения шума. Руководство работами осуществляет инженерно-технический специалист, прошедший аттестацию по технике безопасности (если это предусмотрено законодательством). Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования должны выполняться Исполнителем лично, привлечение третьих лиц допускается с письменного согласия Заказчика. |
| 6 | Требования к Исполнителю | 1. Наличие необходимых лицензий, допусков, разрешений, соответствие требованиям законодательства к ТО медицинских изделий. 2. Соблюдение правил внутреннего распорядка и техники безопасности на территории Заказчика. 3. В случае выявления дефектов — оформление дефектного акта. 4. Проведение ТО по согласованному с Заказчиком графику. 5. Обеспечить возможность прибытия техника в течение не позднее 7 календарных дней при экстренной заявке для диагностики. Ремонт произвести до окончания следующего расчетного периода (расчетный период – 1 месяц, ремонт оплачивается дополнительно). Срок ремонта может быть увеличен при отсутствии запчастей, по согласованию с Заказчиком. 6. Все выявленные недостатки при ТО по причине некачественно выполненных работ устраняются безвозмездно в течение 7 календарных дней (без учёта доставки запчастей). 7. Вся информация о работах фиксируется в Журнале технического обслуживания и ремонта. Для проведения технического обслуживания ряда медицинского оборудования специалисты Исполнителя должны иметь: - документы, подтверждающие наличие группы допуска по электробезопасности III; - повышение квалификации по техническому обслуживанию медицинской техники; - выданное в установленном порядке удостоверение о допуске к работам на сосудах работающих под давлением |
| 7 | Порядок оказания услуг | Работы выполняются в соответствии с «Годовым графиком ТО». Периодичность проведения ТО специалистами Исполнителя по каждой единице оборудования 1 раз в 6 месяцев, если иное не предполагается технологическими картами ТО МИ. Исполнитель: - составляет дефектные ведомости с указанием сроков ремонта; - восстанавливает работоспособность оборудования при необходимости; - предоставляет отчёт Заказчику после каждого ТО с описанием состояния и рекомендациями; - выполняет пуско-наладочные работы при необходимости; - ведёт годовой график и журнал учёта работ; - обязан в течение 24 часов с момента поступления аварийного вызова предоставить обратную связь о причинах неисправности и устранить её не более чем за 7 календарных дней, либо в срок по согласованию с Заказчиком. Заявки и обратная связь по ним допускается по каналам связи, оговоренным между Исполнителем и Заказчиком (телефонные звонки, сообщения в мессенджер, электронная почта). В случае неудовлетворительного результата работ Заказчик вправе потребовать устранения недостатков за счёт Исполнителя. Приёмка работ — в течение 5 рабочих дней после предоставления закрывающих документов. До начала работ согласуется вся необходимая документация. Исполнитель обязан: - своевременно уведомлять Заказчика о необходимости ремонта; - согласовывать ремонт, вызванный нарушением правил эксплуатации или порчей оборудования; - согласовывать замену запасных частей. |
| 8 | Требования к оборудованию | Допускается использование только сертифицированного и поверенного оборудования, соответствующего установленным стандартам. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию; 3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 |
| 9 | Требования к обеспечению качества технического обслуживания медицинского оборудования. | . Наличие у Исполнителя действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 13485; 4.2. Проведение технического обслуживания должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя); 4.3. При проведении технического обслуживания допускается применение только новых расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). 4.4. Гарантийные сроки на работы по техническому обслуживанию: - на услуги по периодическому и внеплановому техническому обслуживанию – не менее 3-х месяцев (в соответствии с регламентом Приложение №1); - на услуги по ремонту медицинского оборудования – не менее 3 месяцев; При обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания по вине Исполнителя, он должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления Исполнителю соответствующего обращения Заказчика. |
| 10 | Особые условия | Работы проводятся в действующем отеле уровня 5*. Сотрудники Исполнителя должны иметь аккуратный внешний вид и спецодежду с атрибутикой компании. Все отклонения от ТЗ согласовываются в письменном виде через лист изменений. |
| 11 | Дополнительные требования | Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства и внутренних нормативных актов Заказчика в части охраны труда, экологии и промышленной безопасности. Нарушения, повлекшие к ущербу, компенсируются Исполнителем. |
| 12 | Срок оказания услуг | Срок оказания услуг: с даты заключения контракта до истечения одного календарного года. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования производятся Исполнителем в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Выполнение контракта разделено на этапы. Техническое обслуживание оборудования, указанного в приложении 1, должно быть проведено в указанные сроки Срок 1 этапа исполнения контракта: ноябрь, декабрь 2025 г, январь 2026 г; Срок 2 этапа исполнения контракта: февраль-апрель 2026 г; Срок 3 этапа исполнения контракта: май-июль 2026 г; Срок 4 этапа исполнения контракта: август-октябрь 2026 г; |

Приложение 1 к техническому заданию ТО МИ

Перечень медицинских изделий Департамента медицины и оздоровления ООО «МРИЯ» и порядок работ по техническому обслуживанию с привлечением сторонних подрядных организаций.

| № пп | Название аппарата | Количество | Номер группы МИ | Этап исполнения контракта (см. п 12 ТЗ) | Состав работ по ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор Zoll | 1 | 14 | 1, 3 | - Проверка точности измерения параметров - Проверка работы дефибриллятора на тестовом нагрузочном устройстве, - Полная проверка всех функций дефибриллятора, Проверка работы в условиях повышенной влажности и температуры (если применимо) - Замена расходных материалов (электродов, кабелей, батареи). - Профилактический ремонт при необходимости. - Калибровка. - Проверка на соответствие требованиям безопасности. |
| 2 | Элетрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-102/C | 1 | 14 | 2, 4 | 1. Внешний осмотр: Проверка целостности корпуса, кабелей, электродов, разъемов на наличие повреждений и загрязнений. 2. Чистка: Регулярная очистка корпуса, клавиатуры, дисплея и других частей прибора от пыли и грязи. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя для использования соответствующих чистящих средств. 3. Проверка кабелей и электродов: Осмотр кабеля пациента и электродов на предмет повреждений, износа и правильности подключения. Замена изношенных или поврежденных элементов. 4. Проверка батареи: Проверка уровня заряда батареи и ее работоспособности, особенно для моделей с аккумулятором. При необходимости замена батареи. 5. Калибровка: Проверка и, при необходимости, калибровка электрокардиографа, чтобы обеспечить точность измерений. Калибровку выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. 6. Обновление программного обеспечения: Если доступно, обновление программного обеспечения электрокардиографа для исправления ошибок и улучшения функциональности. 7. Проверка работоспособности: Выполнение тестов для проверки правильности работы всех функций электрокардиографа, включая запись ЭКГ, автоматический анализ и передачу данных. |
| 3 | Элетрокардиограф SCHILLER CARDIOVIT AT-104 | 1 | 14 | 2, 4 |  |
| 4 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 | 14 | 1, 3 | - Проверка точности измерения параметров - Проверка работы дефибриллятора на тестовом нагрузочном устройстве, - Полная проверка всех функций дефибриллятора, Проверка работы в условиях повышенной влажности и температуры (если применимо) - Замена расходных материалов (электродов, кабелей, батареи). - Профилактический ремонт при необходимости. - Калибровка. - Проверка на соответствие требованиям безопасности. |
| 5 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 | 14 | 1, 3 |  |
| 6 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 | 14 | 1, 3 |  |
| 7 | Электрокардиограф "ЭКГ"-10-03 | 1 | 14 | 2, 4 | 1. Внешний осмотр: Проверка целостности корпуса, кабелей, электродов, разъемов на наличие повреждений и загрязнений. 2. Чистка: Регулярная очистка корпуса, клавиатуры, дисплея и других частей прибора от пыли и грязи. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя для использования соответствующих чистящих средств. 3. Проверка кабелей и электродов: Осмотр кабеля пациента и электродов на предмет повреждений, износа и правильности подключения. Замена изношенных или поврежденных элементов. 4. Проверка батареи: Проверка уровня заряда батареи и ее работоспособности, особенно для моделей с аккумулятором. При необходимости замена батареи. минимум, 5. Калибровка: Проверка и, при необходимости, калибровка электрокардиографа, чтобы обеспечить точность измерений. Калибровку выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. 6. Обновление программного обеспечения: Если доступно, обновление программного обеспечения электрокардиографа для исправления ошибок и улучшения функциональности. 7. Проверка работоспособности: Выполнение тестов для проверки правильности работы всех функций электрокардиографа, включая запись ЭКГ, автоматический анализ и передачу данных. |
| 8 | Электрокардиограф "ЭКГ"-10-12 | 1 | 14 | 2, 4 |  |
| 9 | Электрокардиограф компьютерный " Поли-Спектр-8/ЕХ" | 1 | 14 | 2, 4 |  |
| 10 | Дефибрилятор-монитор Dixion в варианте исполнения Dixion ER-5 | 1 | 14 | 1, 3 | - Проверка точности измерения параметров - Проверка работы дефибриллятора на тестовом нагрузочном устройстве, - Полная проверка всех функций дефибриллятора, Проверка работы в условиях повышенной влажности и температуры (если применимо) - Замена расходных материалов (электродов, кабелей, батареи). - Профилактический ремонт при необходимости. - Калибровка. - Проверка на соответствие требованиям безопасности. |
| 11 | Электрокардиограф "ЭКГ" по ТУ 9441-001-74487176-2010, ЭКГ-10-12 | 1 | 14 | 2, 4 | 1. Внешний осмотр: Проверка целостности корпуса, кабелей, электродов, разъемов на наличие повреждений и загрязнений. 2. Чистка: Регулярная очистка корпуса, клавиатуры, дисплея и других частей прибора от пыли и грязи. Следуйте инструкциям в руководстве пользователя для использования соответствующих чистящих средств. 3. Проверка кабелей и электродов: Осмотр кабеля пациента и электродов на предмет повреждений, износа и правильности подключения. Замена изношенных или поврежденных элементов. 4. Проверка батареи: Проверка уровня заряда батареи и ее работоспособности, особенно для моделей с аккумулятором. При необходимости замена батареи. минимум, 5. Калибровка: Проверка и, при необходимости, калибровка электрокардиографа, чтобы обеспечить точность измерений. Калибровку выполнять в соответствии с рекомендациями производителя. 6. Обновление программного обеспечения: Если доступно, обновление программного обеспечения электрокардиографа для исправления ошибок и улучшения функциональности. 7. Проверка работоспособности: Выполнение тестов для проверки правильности работы всех функций электрокардиографа, включая запись ЭКГ, автоматический анализ и передачу данных. |
| 12 | Электрокардиограф "ЭКГ12-T-01 -Р-Д" | 1 | 14 | 2, 4 |  |
| 13 | Аппарат ЭКГ CAREWELL ECG-1112 | 1 | 14 | 2, 4 |  |

| № пп | Название аппарата | Количество | Номер группы МИ | Класс риска применения МИ | Состав работ по ТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Комплекс диагностический для анализа состояния сосудистой системы Ангиоскан-01 с принадлежностями | 1 | 14 | 2, 4 | 1. Визуальный осмотр: Проверка на наличие механических повреждений корпуса, кабелей, датчиков и других компонентов прибора. 2. Чистка: Очистка оптических датчиков и других поверхностей от пыли и загрязнений, которые могут влиять на точность измерений. 3. Проверка калибровки: Периодическая калибровка прибора в соответствии с инструкцией производителя для обеспечения точности результатов. 4. Проверка программного обеспечения: Установка обновлений, проверка корректности работы программного обеспечения, включая сбор, обработку и отображение данных. 5. Проверка работоспособности: Тестирование прибора на наличие ошибок, проверка корректности работы всех функций и режимов. 6. Замена расходных материалов: При необходимости, замена одноразовых элементов, таких как датчики, если это предусмотрено конструкцией прибора. |
| 15 | Система длит.холтеровского мониторинга ЭКГ и АД SHILLER medilog DARWIN | 1 | 14 | 1, 3 | 1. Проверка аппаратной части: - Внешний осмотр: Проверка целостности корпуса регистратора, кабелей, электродов, креплений на наличие повреждений, трещин, сколов и других дефектов. - Проверка работоспособности: Тестирование основных функций, включая включение/выключение, запись ЭКГ и АД, передачу данных. - Калибровка: Проверка точности измерений, включая калибровку датчиков ЭКГ и АД, а также других параметров. - Замена расходных материалов: Замена электродов, батареек, аккумуляторов и других расходных материалов, необходимых для работы устройства. - Очистка и дезинфекция: Очистка и дезинфекция регистратора, кабелей, электродов и других частей, контактирующих с пациентом. 2. Проверка программного обеспечения: - Обновление программного обеспечения: Установка последних версий программного обеспечения, исправление ошибок и добавление новых функций. - Настройка параметров записи: Проверка и настройка параметров записи, таких как частота дискретизации, фильтры и другие настройки. - Анализ данных: Проверка работы программного обеспечения для анализа данных, включая выявление аритмий, нарушений ритма и других отклонений. |
| 16 | Система скрининга сердца компьютерная "Кардиовизор" ЭКЦ-02-"КАРДи2/4" | 1 | 14 | 1, 3 | 1. Проверка работоспособности: - Включение и выключение системы. - Проверка корректной работы всех компонентов (монитор, клавиатура, мышь, принтер и т.д.). - Тестирование основных функций системы с использованием тестовых карт или образцов. - Проверка наличия и правильной работы интерфейса пользователя. - Проверка подключения к сети и других периферийных устройств. 2. Калибровка: - Проверка и настройка параметров системы в соответствии с рекомендациями производителя. - Калибровка датчиков и других измерительных элементов. - Настройка параметров отображения и обработки данных. 3. Чистка и дезинфекция: - Очистка корпуса системы, монитора, клавиатуры и других компонентов от пыли и грязи. - Дезинфекция датчиков и электродов в соответствии с медицинскими стандартами. - Замена расходных материалов (например, бумаги для принтера). 4. Обновление программного обеспечения: - Установка последних версий программного обеспечения, доступных от производителя. - Обновление базы данных, если это предусмотрено системой. - Проверка совместимости программного обеспечения с другими приложениями. |
| 17 | Система функциональной диагностики CardioSoft (на базе тредмила) | 1 | 14 | 1, 3 | 1. Профилактические осмотры: - Визуальный осмотр оборудования на предмет повреждений и износа. - Проверка подключения к электропитанию и другим системам. - Очистка оборудования от пыли и грязи. - Проверка состояния кабелей и разъемов. - Проверка работы системы охлаждения. - Проверка работы системы вентиляции. 2. Диагностика: - Проверка работоспособности отдельных узлов и компонентов. - Измерение параметров работы оборудования. - Анализ данных, полученных в процессе диагностики. - Выявление неисправностей и дефектов. 3. Ремонт и замена: Замена неисправных компонентов (датчиков, плат, кабелей и т.д.). - Ремонт неисправных узлов и блоков. - Настройка и калибровка оборудования после ремонта. - Замена расходных материалов (например, фильтров). 4. Калибровка и настройка: - Настройка параметров работы оборудования в соответствии с техническими требованиями. - Калибровка датчиков и измерительных приборов. - Проверка точности измерений. |
| 18 | Система холтеровского суточного мониторирования АД BpLab | 3 | 14 | 1, 3 | 1. Внешний осмотр: Проверка целостности корпуса регистратора, манжет, кабелей, зарядного устройства и других компонентов на предмет повреждений. 2. Проверка работоспособности: Тестирование регистратора, манжеты и программного обеспечения на предмет корректной работы и соответствия заявленным характеристикам. 3. Калибровка: Проверка точности измерений артериального давления в соответствии с установленными стандартами. 4. Замена расходных материалов: Замена аккумуляторов, манжет, электродов (если используются) по мере необходимости. 5. Обновление программного обеспечения: Установка последних версий программного обеспечения для анализа данных и работы с устройством. 6. Очистка и дезинфекция: Очистка и дезинфекция компонентов системы в соответствии с инструкциями производителя. 7. Проверка безопасности: Проверка соответствия системы требованиям электробезопасности и наличия защиты от разряда дефибриллятора. |
| 19 | Измеритель АД И ЧП автоматический цифровой A&D ТМ-2655Р | 1 | 14 | 1, 3 | 1. Проверка работоспособности: - Включить прибор и убедиться в его работоспособности. - Проверить правильность отображения информации на дисплее. - Проверить функционирование кнопок управления. - Провести измерение давления и пульса, сравнив результаты с известными значениями или другим прибором. 2. Визуальный осмотр: - Проверить целостность корпуса, отсутствие трещин, сколов и других дефектов. - Проверить состояние шлангов и манжеты на наличие повреждений, перегибов и трещин. - Убедиться в надежности крепления манжеты и шлангов к прибору. 3. Очистка: - Протереть корпус прибора, шланги и манжету мягкой влажной тканью. - Избегать попадания влаги внутрь прибора. - Не использовать агрессивные моющие средства. 4. Калибровка: - При необходимости откалибровать прибор в соответствии с инструкцией производителя. - Калибровка может потребоваться при отклонениях в показаниях или после длительного использования. 5. Замена расходных материалов: - При необходимости заменить манжету, если она изношена или повреждена. - Заменить батарейки или аккумулятор в соответствии с рекомендациями производителя. 6. Проверка комплектации: - Убедиться в наличии всех необходимых принадлежностей (манжеты, шланги, блок питания, инструкция). - Проверить состояние каждой принадлежности и при необходимости заменить их. 7. Проверка работы манжеты: - Убедиться в плотном прилегании манжеты к руке. - Проверить отсутствие утечек воздуха через манжету или шланги. 8. Проверка работы компрессора: - Проверить уровень шума при работе компрессора. - Убедиться в достаточном давлении воздуха, нагнетаемом компрессором. 9. Проверка работы блока питания: - Убедиться в надежности подключения блока питания к сети. - Проверить напряжение на выходе блока питания. |
| 20 | Аппарат визуализации вен веновизор VIVOLIGHT | 1 | 14 | 1, 3 | 1. Чистка и дезинфекция: - Регулярная чистка внешних поверхностей аппарата от пыли и грязи. - Дезинфекция частей, контактирующих с кожей пациента, в соответствии с инструкциями производителя. 2. Проверка калибровки: - Убедиться, что аппарат точно отображает расположение вен. - При необходимости выполнить калибровку в соответствии с инструкцией. 3. Осмотр кабелей и разъемов: - Проверить целостность кабелей, отсутствие повреждений и надежность соединений. - Убедиться, что разъемы плотно подключены и не имеют следов коррозии. 4. Периодическое тестирование: - Провести полное тестирование аппарата, чтобы убедиться в его работоспособности. - Проверить точность отображения вен при различных условиях. |
| 21 | Регистратор АД носимый SCHILLER Medilog BR-102 plus с принадл. | 1 | 14 | 1, 3 | 1. Внешний осмотр: - Проверка на наличие видимых повреждений корпуса, кабелей, разъемов. - Оценка состояния манжеты и нагнетательного шланга. 2. Проверка работоспособности: - Включение прибора и проверка его готовности к работе. - Тестирование основных функций: измерение давления, отображение данных на экране. - Проверка работы кнопок управления. - Проверка подключения к компьютеру и программному обеспечению. 3. Очистка и дезинфекция: - Очистка корпуса прибора, кабелей и манжеты от загрязнений. 4. Проверка комплектации: - Сверка наличия всех необходимых компонентов: манжет, шлангов, кабелей, аккумуляторов, программного обеспечения. - Проверка срока годности расходных материалов. 5. Калибровка: - Периодическая калибровка прибора в соответствии с рекомендациями производителя и стандартами. 6. Программное обеспечение: - Проверка наличия последней версии программного обеспечения. - Обновление ПО при необходимости. |
| 22 | Сфигмоманометр VS-1500N с принадлежностями | 1 | 14 | 2, 4 | Провести комплекс технических мероприятий по ТО в соответствии с рекомендациями производителя |

Итого: _____ единиц

14. Сердечно-сосудистые медицинские изделия

Исп. Сысолятин В.О.   контактные данные +7-918-020-88-30