РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку устройства секвенирования ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013, с принадлежностями (Нанофор-05 (8-капиллярный) или эквивалент)

1. Предмет договора:поставка устройства секвенирования ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013, с принадлежностями (Нанофор-05 (8-капиллярный) или эквивалент).
2. Место поставки товара:Ярославская область, Ярославский р-н, п. Михайловский, ул. Ленина, 1 (ЯРНИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»).
3. Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора.
4. Требования к качеству и безопасности товара:Характеристики и показатели товара должны соответствовать показателям, указанным в пункте 6 настоящего Технического задания. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы на русском языке, подтверждающие его качество и характеристики, а также инструкцию на русском языке. Указанная документация, относящаяся к поставляемому Товару, должна быть представлена при поставке Товара. Товар при поставке должен сопровождаться товарной накладной, счетом и/или счетом-фактурой, сертификатом соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации), регистрационным удостоверением, реестровой записью из реестра Минпромторга России (при наличии).
5. Условия поставки и порядок приемки Товара: Поставщик осуществляет доставку товара за свой счёт, в указанное место поставки товара.
Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика в месте поставки товара, в помещения, указанные Заказчиком.
В день поставки Товара Поставщик должен передать указанные в п. 4 Технического задания документы представителю Заказчика. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.
Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объеме. 
Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 часов до 15:00 часов по местному времени Заказчика.
6. Наименование, количество и характеристики товара:
		Назначение: автоматическое определение последовательности ДНК (секвенирование по Сэнгеру) и проведение фрагментного анализа ДНК (определение длины и/или относительной интенсивности флуоресценции фрагментов ДНК). Принцип работы прибора основан на методе капиллярного электрофореза — разделения веществ в жидкой полимерной фазе в тонких капиллярах под воздействием высокого напряжения.

	ОКПД2
	Наименование
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Кол-во

	26.51.53.141
	Анализаторы для диагностики invitro
	Устройство секвенирования ДНК по ТУ 9443-005- 04699534-2013, с принадлежностями (Нанофор-05 (8-капиллярный) или эквивалент)
	шт.
	1



	Наименование характеристики
	Значение
	Единица измерения

	Назначение
	Определение последовательности (секвенирование) ДНК
	-

	Определение длин фрагментов ДНК
	Соответствие
	-

	Секвенирование ДНК с использованием интеркаллирующих красителей
	Соответствие
	-

	Возможность оценки качества NGS библиотек методом неденатурирующего капиллярного электрофореза
	Соответствие
	-

	Открытая система
	Соответствие
	-

	Встроенная программа-помощник для обслуживания прибора
	Наличие
	-

	Возможность калибровки прибора по реактивам основных производителей (Гордиз, "Система-БиоТех, Синтол, Promega, ThermoFisherScientific, QIAGEN, "HealthGeneTechnologiesCo, WeiyunBiomedical Co)
	Наличие
	-

	Возможность проведения секвенирования ДНК по Сэнгеру
	Наличие
	-

	Возможность проведения неденатурирующего электрофореза
	Наличие
	-

	Русскоязычное программное обеспечение
	Наличие
	-

	Автоматическая конвертация данных в форматы *.ab1, *.fsa.
	Наличие
	-

	Комплектация: Система секвенирования	
	Наличие
	-

	Системный блок, укомплектованный монитором и периферией в комплектации
	Наличие
	-

	Источник бесперебойного питания, рекомендованный производителем генетического анализатора в комплектации
	Наличие
	-

	Стартовый набор реактивов и расходных материалов, рекомендованный производителем генетического анализатора для проведения ввода прибора в эксплуатацию в комплектации
	Наличие
	-

	Время проведения фрагментного анализа ДНК до 450 нуклеотидов
	≤35
	мин

	Длина коротких капилляров
	25
	см

	Количество капилляров
	8
	шт

	Количество одновременно загружаемых образцов
	96
	шт

	Лазер - твердотельный
	Соответствие
	-

	Длина волны лазера
	≥488
	нм	

	Количество каналов детекции флуоресценции
	≥7
	-

	Мощность лазера 
	≥110
	мВт

	Диапазон напряжения
	От 0,1 до 20
	кВ

	Диапазон поддержания температуры
	От 30 до 70
	°С

	Точность поддержания температуры
	±0,03
	°С

	Длина прочтения с точностью не хуже 98,5%, 
	≤750
	нуклеотидов

	Максимальная анализируемая длина фрагмента ДНК (фрагментный анализ) 
	≥1200
	нуклеотидов

	Напряжение и частота сети 
	От 190 до 240/от 50 до 60
	В/Гц

	Мощность потребляемая
	300
	Вт

	Масса
	≤50
	кг

	Дополнительная принадлежность: линейка из восьми капилляров
	≥2
	шт.

	Дополнительная принадлежность: контейнер для хранения проб
	≥2
	шт.

	Дополнительная принадлежность: контейнер для хранения рабочих жидкостей
	≥6
	шт.

	Дополнительная принадлежность: кабель USB 2/0 AB, 1,8 м
	≥1
	шт.

	Дополнительная принадлежность: трубка 1/8" ID 0.063 Teflon, 0,2 м
	≥1
	шт.

	Дополнительная принадлежность: трубка 1/8" ID 0.063 Teflon, 0,12 м
	≥1
	шт.

	Дополнительная принадлежность: шнур сетевой 220 В, 3 А
	≥1
	шт.

	Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП (на русском языке)
	Наличие
	-



[bookmark: _GoBack]		7.Общие функциональные требования и требования к документации на поставляемый товар: весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, выпускаться серийно не менее одного года. Изготовленным не ранее 2026 года.
		Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования товара интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы товара.
		Каждая единица товара должна сопровождаться техническим паспортом на товар на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) товара на русском языке. Каждая единица товара должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.
		8. Требования к эксплуатационной документации: при поставке товара Поставщик передает Заказчику на русском языке руководство по эксплуатации, паспорт и ведомость ЗИП. Для эквивалентного товара допускаются документы производителя с иным наименованием при условии, что они содержат соответствующие сведения об эксплуатации, идентификации товара и составе ЗИП. Принадлежности должны быть совместимы с поставляемым оборудованием и обеспечивать его полноценный ввод в эксплуатацию и использование по назначению.
		9.Требования к условиям поставки товара: Поставщик должен доставить товар по адресу заказчика.
		Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне них, должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в настоящем техническом задании.
		10. Требования к гарантийным обязательствам, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания документов о приемке и должен составлять не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем товара.
Поставщик предоставляет документы, подтверждающих гарантийные обязательства производителя (наименование сервисного центра, гарантийный талон, и/или сервисная книжка, и/или формуляр и/или т.п.) при поставке товара.
		11.В рамках заключенного контракта, без взимания дополнительной платы, Поставщик оказывает услуги по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты подписания Акта-приема передачи Оборудования.
		12.Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ТУ 9443-005-04699534-2013, требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 при осуществлении закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню № 2 согласно позиции 273. Требуется предоставление документов и(или) информации, подтверждающих страну происхождения товара.
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