РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку устройства секвенирования ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013, с принадлежностями (Нанофор-05 (8-капиллярный) или эквивалент)

1. Предмет договора:поставка устройства секвенирования ДНК по ТУ 9443-005-04699534-2013, с принадлежностями (Нанофор-05 (8-капиллярный) или эквивалент).

2. Место поставки товара:Ярославская область, Ярославский р-н, п. Михайловский, ул. Ленина, 1 (ЯРНИИЖК – филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса»).

3. Срок поставки товара: в течение 45 календарных дней с даты заключения Договора.

4. Требования к качеству и безопасности товара:Характеристики и показатели товара должны соответствовать показателям, указанным в пункте 6 настоящего Технического задания. Поставляемый Товар должен иметь соответствующие документы на русском языке, подтверждающие его качество и характеристики, а также инструкцию на русском языке. Указанная документация, относящаяся к поставляемому Товару, должна быть представлена при поставке Товара. Товар при поставке должен сопровождаться товарной накладной, счетом и/или счетом-фактурой, сертификатом соответствия (если товар подлежит обязательной сертификации), регистрационным удостоверением, реестровой записью из реестра Минпромторга России (при наличии).

5. Условия поставки и порядок приемки Товара: Поставщик осуществляет доставку товара за свой счёт, в указанное место поставки товара.

Погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Поставщика в месте поставки товара, в помещения, указанные Заказчиком.

В день поставки Товара Поставщик должен передать указанные в п. 4 Технического задания документы представителю Заказчика. В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приема Товара. Товар будет считаться не поставленным.

Поставка Товара осуществляется Поставщиком в полном объеме.

Поставка Товара осуществляется в рабочие дни с 09:00 часов до 15:00 часов по местному времени Заказчика.

6. Наименование, количество и характеристики товара:

Назначение: автоматическое определение последовательности ДНК (секвенирование по Сэнгеру) и проведение фрагментного анализа ДНК (определение длины и/или относительной интенсивности флуоресценции фрагментов ДНК). Принцип работы прибора основан на методе капиллярного электрофореза — разделения веществ в жидкой полимерной фазе в тонких капиллярах под воздействием высокого напряжения.

| ОКПД2 | Наименование | Наименование показателей | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.51.53.141 | Анализаторы для диагностики invitro | Устройство секвенирования ДНК по ТУ 9443-005- 04699534-2013, с принадлежностями (Нанофор-05 (8-капиллярный) или эквивалент) | шт. | 1 |

| Наименование характеристики | Значение | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Определение последовательности (секвенирование) ДНК | - |
| Определение длин фрагментов ДНК | Соответствие | - |
| Секвенирование ДНК с использованием интеркаллирующих красителей | Соответствие | - |
| Возможность оценки качества NGS библиотек методом неденатурирующего капиллярного электрофореза | Соответствие | - |
| Открытая система | Соответствие | - |
| Встроенная программа-помощник для обслуживания прибора | Наличие | - |
| Возможность калибровки прибора по реактивам основных производителей (Гордиз, "Система-БиоТех, Синтол, Promega, ThermoFisherScientific, QIAGEN, "HealthGeneTechnologiesCo, WeiyunBiomedical Co) | Наличие | - |
| Возможность проведения секвенирования ДНК по Сэнгеру | Наличие | - |
| Возможность проведения неденатурирующего электрофореза | Наличие | - |
| Русскоязычное программное обеспечение | Наличие | - |
| Автоматическая конвертация данных в форматы *.ab1, *.fsa. | Наличие | - |
| Комплектация: Система секвенирования | Наличие | - |
| Системный блок, укомплектованный монитором и периферией в комплектации | Наличие | - |
| Источник бесперебойного питания, рекомендованный производителем генетического анализатора в комплектации | Наличие | - |
| Стартовый набор реактивов и расходных материалов, рекомендованный производителем генетического анализатора для проведения ввода прибора в эксплуатацию в комплектации | Наличие | - |
| Время проведения фрагментного анализа ДНК до 450 нуклеотидов | ≤35 | мин |
| Длина коротких капилляров | 25 | см |
| Количество капилляров | 8 | шт |
| Количество одновременно загружаемых образцов | 96 | шт |
| Лазер - твердотельный | Соответствие | - |
| Длина волны лазера | ≥488 | нм |
| Количество каналов детекции флуоресценции | ≥7 | - |
| Мощность лазера | ≥110 | мВт |
| Диапазон напряжения | От 0,1 до 20 | кВ |
| Диапазон поддержания температуры | От 30 до 70 | °С |
| Точность поддержания температуры | ±0,03 | °С |
| Длина прочтения с точностью не хуже 98,5%, | ≤750 | нуклеотидов |
| Максимальная анализируемая длина фрагмента ДНК (фрагментный анализ) | ≥1200 | нуклеотидов |
| Напряжение и частота сети | От 190 до 240/от 50 до 60 | В/Гц |
| Мощность потребляемая | 300 | Вт |
| Масса | ≤50 | кг |
| Дополнительная принадлежность: линейка из восьми капилляров | ≥2 | шт. |
| Дополнительная принадлежность: контейнер для хранения проб | ≥2 | шт. |
| Дополнительная принадлежность: контейнер для хранения рабочих жидкостей | ≥6 | шт. |
| Дополнительная принадлежность: кабель USB 2/0 AB, 1,8 м | ≥1 | шт. |
| Дополнительная принадлежность: трубка 1/8" ID 0.063 Teflon, 0,2 м | ≥1 | шт. |
| Дополнительная принадлежность: трубка 1/8" ID 0.063 Teflon, 0,12 м | ≥1 | шт. |
| Дополнительная принадлежность: шнур сетевой 220 В, 3 А | ≥1 | шт. |
| Эксплуатационная документация: руководство по эксплуатации; паспорт; ведомость ЗИП (на русском языке) | Наличие | - |

7.Общие функциональные требования и требования к документации на поставляемый товар: весь поставляемый товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, выпускаться серийно не менее одного года. Изготовленным не ранее 2026 года.

Весь поставляемый товар должен быть работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. В комплект поставки должны быть включены все необходимые для полнофункционального использования товара интерфейсные шнуры и кабели питания, а также носители с драйверами, необходимыми для работы товара.

Каждая единица товара должна сопровождаться техническим паспортом на товар на русском языке и/или инструкцией пользователя (руководством по эксплуатации) товара на русском языке. Каждая единица товара должна сопровождаться оформленным гарантийным талоном или аналогичным документом с указанием заводских (серийных) номеров товара и гарантийного периода.

8. Требования к эксплуатационной документации: при поставке товара Поставщик передает Заказчику на русском языке руководство по эксплуатации, паспорт и ведомость ЗИП. Для эквивалентного товара допускаются документы производителя с иным наименованием при условии, что они содержат соответствующие сведения об эксплуатации, идентификации товара и составе ЗИП. Принадлежности должны быть совместимы с поставляемым оборудованием и обеспечивать его полноценный ввод в эксплуатацию и использование по назначению.

9.Требования к условиям поставки товара: Поставщик должен доставить товар по адресу заказчика.

Товар должен поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне них, должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в настоящем техническом задании.

10. Требования к гарантийным обязательствам, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: гарантийный срок товара исчисляется с даты подписания документов о приемке и должен составлять не менее 12 месяцев, но не менее срока, установленного производителем товара.

Поставщик предоставляет документы, подтверждающих гарантийные обязательства производителя (наименование сервисного центра, гарантийный талон, и/или сервисная книжка, и/или формуляр и/или т.п.) при поставке товара.

11.В рамках заключенного контракта, без взимания дополнительной платы, Поставщик оказывает услуги по сборке, установке, монтажу, вводу в эксплуатацию Оборудования, обучению правилам эксплуатации и инструктажу специалистов Заказчика, в течении 5 рабочих дней с даты подписания Акта-приема передачи Оборудования.

12.Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-2020 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические требования», ТУ 9443-005-04699534-2013, требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»; ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

13. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 при осуществлении закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ установлено ограничение закупок товаров, происходящих из иностранных государств, по перечню № 2 согласно позиции 273. Требуется предоставление документов и(или) информации, подтверждающих страну происхождения товара.

Согласовано: