ППриложение №1 

Техническое задание

Поставка установок стоматологических с принадлежностями

1. Комплект поставки
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество
	ОКПД2

	1
	[bookmark: _GoBack]Установка стоматологическая, нижняя подача инструментов, цвет (темно-синий)
	шт.
	2
	32.50.11.110

	2
	Комплект запасных частей для установки стоматологической (плата)
	шт.
	2
	32.50.11.110

	3
	Стул стоматолога
	шт.
	4
	32.50.11.110

	4
	Стоматологический бесщеточный электрический мотор Mercury Star 400EM
	шт.
	2
	32.50.11.110


2. Технические и функциональные характеристики
2.1. Общие параметры установки и стоматологического кресла
Исполнение: стационарная установка с нижней подачей инструментальных шлангов — Соответствие.
Предназначение: использование в системе электроснабжения общего назначения с номинальным напряжением 220 В (230 В) и номинальной частотой 50 Гц — Соответствие.
Электрическая мощность — не менее 1000 Вт.
Вилка штепсельная соединительная — Наличие.
Тип стоматологического кресла — Электромеханическое.
Количество независимых электродвигателей — не менее 2.
Поворотный гидроблок со встроенной салфетницей — Наличие.
Левый подлокотник, не поворотный — Наличие.
Материал подлокотников — Пластик.
Вид подголовника — двухосевой, с двойной артикуляцией и регулировкой по высоте.
Возможность управления креслом от джойстика модуля врача — Наличие.
Стоматологическое анатомическое кресло с бесшовной обивкой — Наличие.
Диапазон регулировки положения сиденья кресла по высоте — 300 мм.
Длина кресла в разложенном состоянии — 2000 мм.
Ширина сиденья кресла — 460 мм.
Ширина спинки кресла — 590 мм.
Высота спинки кресла — 460 мм.
Рабочая длина сиденья — 865 мм.
Возможность выдвижения подголовника на 150 мм — Наличие.
Допустимая нагрузка на кресло — 130 кг.
Вид опоры стула врача — Металлическая цельнолитая на 5 роликах.
Опора спины — узкая, удлинённая под правую руку, с абдоминальным упором — Наличие.
Тип пружины — Газовая.
Диапазон регулирования высоты сиденья стула — 120 мм.
Вращение сиденья с опорой спины — 360 Градус.
Диаметр сиденья стула — 375 мм.
Сиденье мягкое, покрытие выполнено из того же материала, что и покрытие кресла пациента — Наличие.
2.2. Модуль врача
Способ подачи инструментов на модуле врача — Нижняя.
Количество инструментов на модуле врача — 5 шт.
Кнопки управления функциями установки мембранные — 11 шт.
Встроенный негатоскоп — Наличие.
Размер негатоскопа (ДхШ) — 135х165 мм.
Световая индикация включения установки — Наличие.
Световая индикация работы бойлера — Наличие.
Пневматическая система блокировки движения модуля — Наличие.
Кнопки управления пневмотормозом — 1 шт.
Регулировка давления рабочего воздуха раздельно на каждый инструментальный выход — Наличие.
Манометр давления рабочего воздуха на инструмент — Наличие.
Регулировка подачи воды раздельно для каждого инструмента — Наличие.
Способ подачи инструментов на модуле ассистента — Нижняя.
Размеры блока держателя инструментов (Длина х Ширина х Высота) — не более (425х95х55) мм.
Трёхфункциональный пистолет «вода — воздух» с LED-подсветкой — Наличие.
Инструментальный шланг с разъемом МД-6 с фиброоптикой — 3 шт.
Дополнительный стол для инструментов с автоклавируемым ковриком — Наличие.
Размеры дополнительного стола — 360х250 мм.
Диапазон движения модуля врача по вертикали — 590 мм.
Угол поворота модуля врача в горизонтальной плоскости относительно пантографического плеча — 180 Градус.
Максимальная нагрузка на модуль врача в верхнем положении при включенном пневмотормозе — не менее 1,5 кг.
Количество ручек для перемещения модуля врача — 1 шт.
Пантографическое плечо — Наличие.
Длина пантографического плеча — 520 мм.
Угол поворота пантографа модуля врача в горизонтальной плоскости относительно опорного плеча, вокруг кресла пациента — 360 Градус.
2.3. Модуль ассистента и гидроблок
Столик ассистента с мембранной панелью управления — Наличие.
Площадь рабочей поверхности — не менее (165х150) мм.
Высота бортика рабочей поверхности — 3 мм.
Количество инструментов на модуле ассистента — 4 шт.
Свободный инструментальный порт — 1.
Входное давление воды — от 0,20 до 0,40 МПа.
Входное давление воздуха — от 0,55 до 0,80 МПа.
Поворотная керамическая чаша — Наличие.
Система автономной подачи чистой воды на все инструменты — Наличие.
Количество бутылок для дистиллированной воды — 1 шт.
Бутылка для дистиллированной воды объемом — 1 л.
Слюноотсос, эжекторный водный с креплением на гидроблоке — Наличие.
Включение слюноотсоса — Автоматическое при вынимании из держателя.
Пылекровоотсос эжекторный воздушный с креплением на гидроблоке — Наличие.
Включение пылекровоотсоса — Автоматическое при вынимании из держателя.
Трёхфункциональный пистолет с LED-подсветкой — Наличие.
Тип системы контроля положения инструментов — Пневматическая.
2.4. Педаль управления и подключение к коммуникациям
Многофункциональная педаль с противоскользящим напольным упором основания — Наличие.
Джойстик для управления функциями кресла пациента на педали — Наличие.
Две педали-рычага: одна — подача воздуха, вторая — подача воды — Наличие.
Кнопка омыва плевательницы — Наличие.
Кнопка наполнения стакана — Наличие.
Кнопка включения/выключения светильника — Наличие.
Кнопка продува инструментов — Наличие.
Система экстренного отключения питания — Наличие.
Тип блока подключения к коммуникациям — Выносной блок.
Тип фильтра отсосов — Съемный.
Тип включателя инструментов — Пневматический ножной.
Магистраль слива в канализацию — Наличие.
Цветовая кодировка трубок подключения воды и воздуха — Наличие.
2.5. Стоматологический светильник
Светильник на пантографическом плече — Наличие.
Тип источника света — Светодиодный, 6 светодиодов.
Номинальное напряжение — 12-24 В.
Номинальная частота — 50 Гц.
Номинальная потребляемая мощность — не более 9 Вт.
Фокусное расстояние — не менее 0,46.
Яркость освещения при 10 В — не менее 20000 Люкс.
Яркость освещения при 12 В — не менее 75000 Люкс.
2.6. Дополнительная комплектность
Клапан сливной (фильтр запаха)— 1 шт.
Обивка винил, цвет А-4 — Наличие.
Комплект запасных частей для установки стоматологической (плата) — Наличие.
Стоматологический бесщеточный электрический мотор Mercury Star 400EM — Наличие.

3. Требования к качеству и документам
3.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, не иметь замененных составных частей и следов эксплуатации.
3.2. Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с маркировкой и серийными номерами изготовителя.
3.3. Предлагаемая модель должна иметь действующее регистрационное удостоверение на медицинское изделие. При поставке передаются эксплуатационная документация на русском языке, гарантийные документы и документы о соответствии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4. Условия поставки
4.1. Место поставки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 94.
4.2. Срок поставки: с даты заключения договора по 30 сентября 2026 года включительно. Поставка осуществляется единовременно.
4.3. Цена включает упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем до места передачи, страхование, налоги и иные расходы Поставщика, необходимые для полной поставки.
5. Гарантийные обязательства
5.1. Гарантийный срок на товар и комплектующие — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
5.2. В течение гарантийного срока диагностика, ремонт, запасные части и транспортировка до сервисного центра и обратно осуществляются за счет Поставщика, если неисправность возникла не по вине Заказчика.
6. Требования к предложению участника
6.1. Участник указывает производителя, модель, страну происхождения товара, номер и дату регистрационного удостоверения, комплектность и конкретные значения характеристик предлагаемого товара.
6.2. Предложение должно однозначно подтверждать соответствие всем требованиям настоящего технического задания.
