ППриложение №1

Техническое задание

Поставка установок стоматологических с принадлежностями

1. Комплект поставки

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка стоматологическая, нижняя подача инструментов, цвет (темно-синий) | шт. | 2 | 32.50.11.110 |
| 2 | Комплект запасных частей для установки стоматологической (плата) | шт. | 2 | 32.50.11.110 |
| 3 | Стул стоматолога | шт. | 4 | 32.50.11.110 |
| 4 | Стоматологический бесщеточный электрический мотор Mercury Star 400EM | шт. | 2 | 32.50.11.110 |

2. Технические и функциональные характеристики

2.1. Общие параметры установки и стоматологического кресла

Исполнение: стационарная установка с нижней подачей инструментальных шлангов — Соответствие.

Предназначение: использование в системе электроснабжения общего назначения с номинальным напряжением 220 В (230 В) и номинальной частотой 50 Гц — Соответствие.

Электрическая мощность — не менее 1000 Вт.

Вилка штепсельная соединительная — Наличие.

Тип стоматологического кресла — Электромеханическое.

Количество независимых электродвигателей — не менее 2.

Поворотный гидроблок со встроенной салфетницей — Наличие.

Левый подлокотник, не поворотный — Наличие.

Материал подлокотников — Пластик.

Вид подголовника — двухосевой, с двойной артикуляцией и регулировкой по высоте.

Возможность управления креслом от джойстика модуля врача — Наличие.

Стоматологическое анатомическое кресло с бесшовной обивкой — Наличие.

Диапазон регулировки положения сиденья кресла по высоте — 300 мм.

Длина кресла в разложенном состоянии — 2000 мм.

Ширина сиденья кресла — 460 мм.

Ширина спинки кресла — 590 мм.

Высота спинки кресла — 460 мм.

Рабочая длина сиденья — 865 мм.

Возможность выдвижения подголовника на 150 мм — Наличие.

Допустимая нагрузка на кресло — 130 кг.

Вид опоры стула врача — Металлическая цельнолитая на 5 роликах.

Опора спины — узкая, удлинённая под правую руку, с абдоминальным упором — Наличие.

Тип пружины — Газовая.

Диапазон регулирования высоты сиденья стула — 120 мм.

Вращение сиденья с опорой спины — 360 Градус.

Диаметр сиденья стула — 375 мм.

Сиденье мягкое, покрытие выполнено из того же материала, что и покрытие кресла пациента — Наличие.

2.2. Модуль врача

Способ подачи инструментов на модуле врача — Нижняя.

Количество инструментов на модуле врача — 5 шт.

Кнопки управления функциями установки мембранные — 11 шт.

Встроенный негатоскоп — Наличие.

Размер негатоскопа (ДхШ) — 135х165 мм.

Световая индикация включения установки — Наличие.

Световая индикация работы бойлера — Наличие.

Пневматическая система блокировки движения модуля — Наличие.

Кнопки управления пневмотормозом — 1 шт.

Регулировка давления рабочего воздуха раздельно на каждый инструментальный выход — Наличие.

Манометр давления рабочего воздуха на инструмент — Наличие.

Регулировка подачи воды раздельно для каждого инструмента — Наличие.

Способ подачи инструментов на модуле ассистента — Нижняя.

Размеры блока держателя инструментов (Длина х Ширина х Высота) — не более (425х95х55) мм.

Трёхфункциональный пистолет «вода — воздух» с LED-подсветкой — Наличие.

Инструментальный шланг с разъемом МД-6 с фиброоптикой — 3 шт.

Дополнительный стол для инструментов с автоклавируемым ковриком — Наличие.

Размеры дополнительного стола — 360х250 мм.

Диапазон движения модуля врача по вертикали — 590 мм.

Угол поворота модуля врача в горизонтальной плоскости относительно пантографического плеча — 180 Градус.

Максимальная нагрузка на модуль врача в верхнем положении при включенном пневмотормозе — не менее 1,5 кг.

Количество ручек для перемещения модуля врача — 1 шт.

Пантографическое плечо — Наличие.

Длина пантографического плеча — 520 мм.

Угол поворота пантографа модуля врача в горизонтальной плоскости относительно опорного плеча, вокруг кресла пациента — 360 Градус.

2.3. Модуль ассистента и гидроблок

Столик ассистента с мембранной панелью управления — Наличие.

Площадь рабочей поверхности — не менее (165х150) мм.

Высота бортика рабочей поверхности — 3 мм.

Количество инструментов на модуле ассистента — 4 шт.

Свободный инструментальный порт — 1.

Входное давление воды — от 0,20 до 0,40 МПа.

Входное давление воздуха — от 0,55 до 0,80 МПа.

Поворотная керамическая чаша — Наличие.

Система автономной подачи чистой воды на все инструменты — Наличие.

Количество бутылок для дистиллированной воды — 1 шт.

Бутылка для дистиллированной воды объемом — 1 л.

Слюноотсос, эжекторный водный с креплением на гидроблоке — Наличие.

Включение слюноотсоса — Автоматическое при вынимании из держателя.

Пылекровоотсос эжекторный воздушный с креплением на гидроблоке — Наличие.

Включение пылекровоотсоса — Автоматическое при вынимании из держателя.

Трёхфункциональный пистолет с LED-подсветкой — Наличие.

Тип системы контроля положения инструментов — Пневматическая.

2.4. Педаль управления и подключение к коммуникациям

Многофункциональная педаль с противоскользящим напольным упором основания — Наличие.

Джойстик для управления функциями кресла пациента на педали — Наличие.

Две педали-рычага: одна — подача воздуха, вторая — подача воды — Наличие.

Кнопка омыва плевательницы — Наличие.

Кнопка наполнения стакана — Наличие.

Кнопка включения/выключения светильника — Наличие.

Кнопка продува инструментов — Наличие.

Система экстренного отключения питания — Наличие.

Тип блока подключения к коммуникациям — Выносной блок.

Тип фильтра отсосов — Съемный.

Тип включателя инструментов — Пневматический ножной.

Магистраль слива в канализацию — Наличие.

Цветовая кодировка трубок подключения воды и воздуха — Наличие.

2.5. Стоматологический светильник

Светильник на пантографическом плече — Наличие.

Тип источника света — Светодиодный, 6 светодиодов.

Номинальное напряжение — 12-24 В.

Номинальная частота — 50 Гц.

Номинальная потребляемая мощность — не более 9 Вт.

Фокусное расстояние — не менее 0,46.

Яркость освещения при 10 В — не менее 20000 Люкс.

Яркость освещения при 12 В — не менее 75000 Люкс.

2.6. Дополнительная комплектность

Клапан сливной (фильтр запаха)— 1 шт.

Обивка винил, цвет А-4 — Наличие.

Комплект запасных частей для установки стоматологической (плата) — Наличие.

Стоматологический бесщеточный электрический мотор Mercury Star 400EM — Наличие.

3. Требования к качеству и документам

3.1. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочным образцом, не иметь замененных составных частей и следов эксплуатации.

3.2. Товар поставляется в заводской упаковке, обеспечивающей сохранность при транспортировке и хранении, с маркировкой и серийными номерами изготовителя.

3.3. Предлагаемая модель должна иметь действующее регистрационное удостоверение на медицинское изделие. При поставке передаются эксплуатационная документация на русском языке, гарантийные документы и документы о соответствии, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Условия поставки

4.1. Место поставки: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 94.

4.2. Срок поставки: с даты заключения договора по 30 сентября 2026 года включительно. Поставка осуществляется единовременно.

4.3. Цена включает упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, подъем до места передачи, страхование, налоги и иные расходы Поставщика, необходимые для полной поставки.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок на товар и комплектующие — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.

5.2. В течение гарантийного срока диагностика, ремонт, запасные части и транспортировка до сервисного центра и обратно осуществляются за счет Поставщика, если неисправность возникла не по вине Заказчика.

6. Требования к предложению участника

6.1. Участник указывает производителя, модель, страну происхождения товара, номер и дату регистрационного удостоверения, комплектность и конкретные значения характеристик предлагаемого товара.

6.2. Предложение должно однозначно подтверждать соответствие всем требованиям настоящего технического задания.