Приложение № 1

Описание объекта закупки при проведении запроса котировок в электронной форме

на поставку реактивов для гематологического анализатора Миндрей ВС-760

| № п/п | Описание объекта закупки *указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика |  |  |  | Предложение участника закупки Заполняется участником закупки в соответствии с Инструкцией |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки (товара) | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара), единицы измерения | Эксплуатационные характеристики (при необходимости) | Количество | Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (ПРИ НАЛИЧИИ), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование страны происхождения товара, наименование производителя | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки (товара). Эксплуатационные характеристики (при необходимости), единицы измерения |
| 1 | Дилюент DS Diluent | Разбавитель DS DILUENT (105-012283-A0,)для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Используется для измерения параметров, связанных с эритроцитами, тромбоцитами, лейкоцитами, ретикулоцитами и ядросодержащими эритроцитами. Состав: Tris – буфер, хлорид натрия Фасовка: канистра не менее 20 л Условия хранения: 2-30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: штука |  | 15 |  |  |  |
| 2 | Краситель M-6 FD DYE | Краситель M-6FD DYE (105-012298-A0) для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Используется для исследования лейкоцитарной формулы в канале DIFF совместно с реагентом M-6LD LYSE. Состав: Флюорохром, этиленгликоль Фасовка: упаковка не менее 4 фл не менее по 12 мл. Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: упаковка |  | 15 |  |  |  |
| 3 | Лизирующий реагент M-6 LD Lyse | Лизирующий реагент M-6LH LYSE (105-012288-A0)для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. Состав: ПАВ, Tris - буфер Фасовка: флакон не менее 1л. Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: штука |  | 16 |  |  |  |
| 4 | Лизирующий реагент M-6 LH Lyse | Лизирующий реагент M-6LH LYSE (105-012292-A0) для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Используется для измерения связанных с гемоглобином параметров. Состав: ПАВ, Tris - буфер Фасовка: флакон не менее 1л. Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: штука |  | 16 |  |  |  |
| 5 | Очищающий раствор для пробозаборника Probe Cleanser | Реагент для очистки зонда (105-002225-00) для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) Применяется для периодической очистки анализатора. Состав: сурфактант, гипохлорит натрия, гидроксид натрия. Фасовка: флакон не менее 50 мл. Условия хранения: 2- 30℃. Срок годности после вскрытия: не менее 60 дней. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: штука |  | 8 |  |  |  |
| 6 | Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС с функцией определения СОЭ | Реагент ESR для гематологических анализаторов серии ВС с функцией определения СОЭ (ESR Solution Reagent) предназначен для диагностики in vitro для очистки каналов измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) в гематологических анализаторах серии BC с функцией определения СОЭ для автоматического гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком). Состав: Трис-HCl - буфер - 1% Противогрибковые и антибактериальные добавки - 0,10 % Поверхностно-активные вещества - 0,10 % Вода 98,80 % Фасовка: флакон не менее 1л. Условия хранения: 2 - 30°C Срок годности после вскрытия: не менее 90 дней Наличие штрих-кода для опознавания анализатором реагента. Остаточный срок годности должен составлять не менее 6 (шести) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: штука |  | 4 |  |  |  |
| 7 | Контрольный материал для подсчета клеток крови ИВД | Предназначен для гематологического анализатора BC-760 фирмы Mindray (оборудование в наличии и используется заказчиком) для контроля точности и производительности результатов измерений (дифференциации) - лейкоцитов на 5 субпопуляций, - измерений концентрации гемоглобина, определения: - количества эритроцитов, тромбоцитов и ядросодержащих эритроцитов, - измерений скорости оседания эритроцитов в пробах крови. Состав набора: - контрольный материал с нормальными значениями - не менее 2 флаконов - контрольный материал с низкими патологическими значениями - не менее 2 флаконов - контрольный материал с высокими патологическими значениями - не менее 2 флаконов Объем каждого флакона в наборе: не менее 4,5 мл. Контролируемые параметры: WBC, Neu#, Lym#, Mon#, Eos#, Bas#, IMG#, Neu%, Lym%, Mon%, Eos%, Bas%, IMG%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC, NRBC#, NRBC%, ESR Срок годности после вскрытия: не менее 15 дней. Остаточный срок годности должен составлять не менее 1 (одного) месяцев. Регистрационное удостоверение-наличие. Единица измерения: набор |  | 12 |  |  |  |

На момент поставки товара остаточный срок годности должен соответствовать срокам, установленными для каждой позиции в Описании объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Договору).