Приложение № 2
к извещению о проведении запроса котировок
в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку высоковольтной установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена
1. Предмет закупки: Поставка высоковольтной установки для испытания кабелей из сшитого полиэтилена АИСТ СНЧ 36 или эквивалент, в количестве 1 (одной) штуки.
2. Код ОКПД2: 26.51.66.190 - Инструменты, приборы и машины для измерения или контроля прочие, не включенные в другие группировки.
3. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам
	№
	Наименование показателя
	Требуемое значение
	Требование к предложению участника

	1
	Назначение
	Испытание кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением сверхнизкой частоты (VLF) и повышенным выпрямленным напряжением до 36 кВ
	Соответствие

	2
	Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока
	от 2 до 36 кВ
	Указать конкретный диапазон

	3
	Диапазон воспроизведения переменного напряжения сверхнизкой частоты
	от 2 до 36 кВ
	Указать конкретный диапазон

	4
	Диапазон частоты переменного напряжения СНЧ
	0,01-0,1 Гц
	Указать конкретный диапазон

	5
	Диапазон измерения силы постоянного тока
	от 1 до 15 мА
	Указать конкретный диапазон

	6
	Питание
	220 В ± 10%, 50 Гц
	Соответствие

	7
	Режимы работы
	Испытание переменным напряжением СНЧ (VLF); испытание выпрямленным напряжением
	Соответствие

	8
	Метрологический статус
	Средство измерений утвержденного типа, внесенное в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений; для АИСТ СНЧ 36 - регистрационный № 64708-16, для эквивалента - собственный действующий номер утвержденного типа
	Указать номер записи/утвержденного типа

	9
	Поверка
	Первичная/периодическая поверка, действующая на дату поставки, включена в цену товара
	Подтвердить


4. Комплектность
Комплект поставки должен обеспечивать возможность эксплуатации установки по назначению и включать не менее:
– пульт управления - 1 шт.;
– высоковольтный блок - 1 шт.;
– кабель связи между блоками - 1 шт.;
– сетевой кабель - 1 шт.;
– провода заземления - не менее 2 шт.;
– высоковольтный соединительный кабель - 1 шт.;
– эксплуатационную документацию на русском языке.
5. Требования к товару и документам
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов и следов использования.
При поставке передаются паспорт (формуляр), руководство по эксплуатации на русском языке, документы о поверке, а также документы об обязательном подтверждении соответствия, если их наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Маркировка, серийный номер и сведения в сопроводительных документах должны позволять однозначно идентифицировать поставленный товар.
Указание модели «АИСТ СНЧ 36» сопровождается словами «или эквивалент». Эквивалентность определяется по совокупности требований настоящего Технического задания.
6. Место и срок поставки
Место поставки: Российская Федерация, 369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Красная, д. 19.
Срок поставки: не более 45 календарных дней с даты заключения договора.
Доставка, упаковка, погрузка, разгрузка и передача товара осуществляются силами и за счет Поставщика.
7. Гарантийные обязательства
Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке товара.
В течение гарантийного срока Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки товара либо заменить неисправный товар в порядке и сроки, установленные договором.
8. Требования к предложению участника
Участник указывает изготовителя, страну происхождения товара, наименование и модель (товарный знак - при наличии), а также конкретные значения технических характеристик.
В связи с применением ограничения по Постановлению Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 участник указывает страну происхождения и представляет сведения/документы, предусмотренные указанным постановлением, если они необходимы для подтверждения российского происхождения товара.
9. Требования к цене
Цена предложения должна включать все расходы Поставщика, связанные с исполнением договора, в том числе стоимость товара, поверки, упаковки, доставки, разгрузки, страхования (при необходимости), налогов, сборов и иных обязательных платежей.
