ИПриложение № 1 к извещению и документации
о проведении запроса котировок в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку оборудования и изделий для медицинского кабинета
1. Общие требования. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, свободным от прав третьих лиц, изготовленным не ранее чем за 12 месяцев до даты поставки (кроме товаров, для которых дата изготовления определяется партией и сроком годности). Указание конкретных моделей в коммерческих предложениях не ограничивает возможность поставки эквивалента.
2. Место поставки: 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Разина С.Т., д. 73. Срок поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения договора.
3. Цена включает упаковку, маркировку, доставку, страхование, погрузку, разгрузку, подъем, распаковку, вывоз упаковки, сборку, установку и проверку работоспособности оборудования, если эти операции применимы.
4. Медицинские изделия должны быть зарегистрированы в установленном порядке. При поставке передаются сведения о действующем регистрационном удостоверении и запись в государственном реестре медицинских изделий, декларации/сертификаты соответствия (если обязательны), паспорт, руководство по эксплуатации на русском языке, гарантийные документы. Наименование, модель, изготовитель и назначение товара должны соответствовать регистрационному удостоверению и эксплуатационной документации. Средства измерений поставляются с действующей поверкой, если она обязательна.
5. Допускается поставка товаров с показателями лучше установленных, если это не изменяет назначение товара и не ухудшает совместимость и условия эксплуатации.
6. Нормативные требования
6.1. Товары в применимой части должны соответствовать Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ (статья 38), постановлению Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684, Правилам регистрации и экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинских изделий, утвержденным Решением Совета ЕЭК от 12.02.2016 № 46, а также приказу Минздрава России от 06.06.2012 № 4н.
6.2. Средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, должны соответствовать Федеральному закону от 26.06.2008 № 102-ФЗ и поставляться с результатами поверки, внесенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, в порядке приказа Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.
6.3. Безопасность медицинских электрических изделий обеспечивается в соответствии с обязательными требованиями регистрационной документации изготовителя. Применение ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ IEC 60601-1-2010 и ГОСТ IEC 60601-1-2-2014 либо эквивалентных стандартов подтверждается документами изготовителя в той мере, в какой эти стандарты включены в регистрационную и эксплуатационную документацию конкретного изделия.
6.4. Упаковка, маркировка, транспортирование, хранение, дезинфекция и эксплуатация должны соответствовать регистрационной и эксплуатационной документации изготовителя, обязательным санитарным и метрологическим требованиям. Документы о соответствии техническим регламентам ЕАЭС представляются только в случаях, когда конкретный товар входит в область их применения.
6.5. Запрет, ограничение и преимущество, предусмотренные пунктом 1 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875, применяются к закупке в зависимости от соответствия конкретного товара позициям приложений № 1 и № 2. Соответствие определяется по наименованию товара и коду ОКПД2, а для медицинского изделия — также по коду вида медицинского изделия. Участник указывает страну происхождения каждого товара и представляет подтверждающие сведения и документы в случаях, установленных постановлением № 1875.
	№
	Код ОКПД2
	Наименование
	Требуемые характеристики и комплектность
	Кол-во, шт.
	Мера национального режима и правовое основание

	1
	26.60.12.129
	Тонометр механический с набором детских манжет
	Механический прибор для измерения артериального давления. Диапазон измерения давления не уже 20-300 мм рт. ст.; предел допускаемой погрешности не более ±3 мм рт. ст. Комплект: манометр с нагнетателем, не менее трех манжет для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см, соединительные трубки, чехол. Стетоскоп в комплект не входит.
	3
	Ограничение: поз. 312 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	2
	32.50.21.111
	Стетоскоп медицинский
	Бинауральный акустический стетоскоп, двусторонняя головка с мембраной и колоколом, длина звукопроводящей трубки не менее 70 см. Комплект должен включать ушные оливы и мембрану; материалы допускают обработку способом, указанным изготовителем.
	3
	Преимущество: абз. 4 п. 1, подп. «б», «в», «д» п. 4 постановления № 1875. Товар не соответствует позициям приложений № 1 и № 2.

	3
	26.60.12.129
	Динамометр медицинский электронный ручной, диапазон до 120 даН
	Для измерения силы кисти. Наибольший предел измерения не менее 120 даН, наименьший предел не более 2 даН, дискретность отсчета не более 0,5 даН, предел допускаемой погрешности не более 2,5% верхнего предела измерений. Цифровая индикация, автономное питание, автоматическая установка нуля.
	3
	Ограничение: поз. 312 приложения № 2 к постановлению № 1875 

	4
	26.60.12.129
	Динамометр медицинский электронный ручной, диапазон до 30 даН
	Для измерения силы кисти у детей. Наибольший предел измерения не менее 30 даН, наименьший предел не более 2 даН, дискретность отсчета не более 0,5 даН, цифровая индикация, автономное питание, автоматическая установка нуля.
	3
	Ограничение: поз. 312 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	5
	32.50.21.122
	Ингалятор компрессорный (небулайзер)
	Компрессорный небулайзер для взрослых и детей. Средний аэродинамический размер частиц не более 4 мкм; скорость распыления не менее 0,3 мл/мин; непрерывная работа не менее 20 минут. Комплект: распылитель, взрослая и детская маски, мундштук, воздушная трубка, фильтры, сетевой адаптер или кабель питания.
	5
	Ограничение: поз. 312 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	6
	26.60.12.122
	Термометр медицинский бесконтактный инфракрасный
	Бесконтактное измерение температуры тела и поверхности. Диапазон для тела не уже 34,0-42,5 °C, для поверхности не уже 0-99,9 °C; шаг индикации не более 0,1 °C; погрешность при измерении температуры тела в основном диапазоне не более ±0,2 °C; время измерения не более 2 секунд; память не менее 10 измерений; подсветка дисплея и звуковая индикация.
	5
	Ограничение: поз. 310 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	7
	26.60.12.119
	Глюкометр с принадлежностями
	Электрохимический метод измерения. Диапазон измерения глюкозы не уже 0,6-35 ммоль/л; объем крови не более 1 мкл; время измерения не более 10 секунд; память не менее 60 результатов. Комплект: прибор, не менее 25 тест-полосок, ручка-прокалыватель, не менее 25 одноразовых ланцетов, контрольная полоска или средство проверки, элементы питания, футляр, руководство.
	6
	Ограничение: поз. 306 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	8
	26.60.12.119
	Осветитель таблиц для исследования остроты зрения (аппарат Ротта)
	Для исследования остроты зрения взрослых и детей. Освещенность в центре таблицы не менее 1000 лк; источник света - светодиодный, мощностью не менее 10 Вт; количество таблиц в комплекте не менее 5. Комплект: осветитель, таблицы, указка, окклюдер, крепеж, паспорт/руководство.
	2
	Ограничение: поз. 306 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	9
	32.50.21.129
	Комплект воздуховодов ротоглоточных одноразовых
	Воздуховоды полимерные стерильные, однократного применения, для обеспечения проходимости дыхательных путей. Комплект не менее 4 размеров ориентировочной длиной 32, 45, 67 и 85 мм; цветовая маркировка размеров; индивидуальная упаковка.
	5
	Ограничение: поз. 357 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	10
	32.50.21.122
	Аппарат ручной искусственной вентиляции легких взрослый одноразовый
	Саморасправляющийся дыхательный мешок для взрослых. Объем вентиляционного мешка 1600 мл ±300 мл; объем резервного мешка не менее 1600 мл; маска взрослая; клапанная система; кислородная трубка длиной не менее 2 м; ограничение давления в дыхательном контуре. Изделие одноразовое.
	3
	Ограничение: поз. 356 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	11
	32.50.50.190
	Стакан мерный с носиком 50 мл
	Номинальная вместимость 50 мл; наличие носика и градуировки; цена деления не более 5 мл; материал прозрачный, устойчивый к воздействию воды и моющих средств; поверхность без сколов, трещин и заусенцев.
	3
	Преимущество: абз. 4 п. 1, подп. «б», «в», «д» п. 4 постановления № 1875. Наименование товара отсутствует в приложениях № 1 и № 2.

	12
	32.50.50.190
	Грелка медицинская 1,5 л
	Резиновая медицинская грелка вместимостью не менее 1,5 л, с герметичной резьбовой пробкой. Материал должен допускать многократную санитарную обработку по инструкции изготовителя.
	3
	Преимущество: абз. 4 п. 1, подп. «б», «в», «д» п. 4 постановления № 1875. Наименование товара отсутствует в приложениях № 1 и № 2.

	13
	32.50.50.190
	Пакет гипотермический одноразовый
	Пакет для локального охлаждения, химический, самoохлаждающийся после активации, одноразового применения. Герметичная прочная упаковка, отсутствие протечек, инструкция на русском языке.
	31
	Преимущество: абз. 4 п. 1, подп. «д» п. 4 постановления № 1875. Наименование товара отсутствует в приложениях № 1 и № 2.

	14
	32.50.30.110
	Носилки мягкие бескаркасные
	Для переноса взрослых пострадавших. Длина не менее 1900 мм, ширина не менее 600 мм; допустимая нагрузка не менее 150 кг; не менее 6 усиленных ручек; материал водостойкий, моющийся и устойчивый к дезинфицирующим средствам; компактное складывание.
	4
	Преимущество: ограничение не применяется в соответствие с «д» п. 4 постановления № 1875. Носилки не соответствуют наименованию поз. 179 приложения № 2 «Мебель медицинская».

	15
	32.50.22.129
	Комплект шин иммобилизационных пневматических взрослый
	Комплект для верхних и нижних конечностей, не менее 4 типоразмеров. Прозрачный полимерный материал, застежки, клапаны для накачивания, насос и транспортировочная сумка. Материал должен допускать санитарную обработку.
	1
	Ограничение: поз. 177 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	16
	32.50.22.129
	Матрас вакуумный иммобилизационный взрослый
	Размер не менее 1950×800 мм; допустимая нагрузка не менее 150 кг; оболочка герметичная, устойчивая к дезинфицирующим средствам; не менее 6 ручек и не менее 3 фиксирующих ремней. Комплект: матрас, насос, ремонтный набор, транспортировочная сумка.
	1
	Ограничение: поз. 177 приложения № 2 к постановлению № 1875.



	№
	Код ОКПД2
	Наименование
	Требуемые характеристики и комплектность
	Кол-во, шт.
	Мера национального режима и правовое основание

	17
	32.50.22.129
	Повязка косыночная универсальная
	Для фиксации верхней конечности при травмах. Универсальный взрослый размер, тканый или нетканый прочный материал, возможность регулирования и надежной фиксации, индивидуальная упаковка.
	2
	Ограничение: поз. 177 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	18
	32.50.22.129
	Воротник шейный ортопедический для взрослых
	Воротник типа Шанца или эквивалент, мягкий или полужесткий, взрослый, с регулируемой застежкой. Материал гипоаллергенный, форма обеспечивает фиксацию шейного отдела; инструкция по подбору размера.
	1
	Ограничение: поз. 177 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	19
	26.60.12.129
	Пульсоксиметр медицинский портативный с поверкой
	Пальцевой. Диапазон SpO₂ не уже 70-100%, погрешность не более ±2%; диапазон частоты пульса не уже 25-250 уд/мин; автоматическое отключение; индикация низкого заряда; автономное питание. Поставляется с действующей первичной поверкой, элементы питания и руководство в комплекте.
	4
	Ограничение: поз. 312 приложения № 2 к постановлению № 1875.

	20
	26.51.51.110
	Термометр для фармацевтического холодильника
	Диапазон измерения температуры не уже от -35 до +50 °C; цена деления не более 1 °C; возможность размещения внутри холодильника; наличие действующей поверки/калибровки в случаях, установленных законодательством; паспорт.
	1
	Ограничение: поз. 265 приложения № 2 к постановлению № 1875.


7. Применение национального режима по позициям
Мера национального режима и правовое основание по каждой товарной позиции приведены в последней графе таблицы. Соответствие позиции приложения № 1 или № 2 определяется по совокупности наименования товара и кода ОКПД2, а для медицинского изделия — также кода вида медицинского изделия, в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 постановления № 1875. Преимущество применяется к заявке в целом при соблюдении условий подпункта «б» пункта 4 постановления № 1875, а не отдельно к цене единицы товара. Минимальная обязательная доля по приложению № 3 не применяется на основании абзаца третьего подпункта «л» пункта 4 постановления № 1875.
[bookmark: _GoBack]8. Требования к сроку годности и гарантии
На оборудование и медицинскую мебель гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с даты приемки, если изготовителем не установлен более длительный срок. Для одноразовых изделий, расходных материалов и иных товаров, для которых изготовителем установлен срок годности, остаточный срок годности на дату поставки должен составлять не менее 12 месяцев. Если полный срок годности товара составляет менее 12 месяцев, остаточный срок годности должен быть равен полному сроку годности, установленному изготовителем.
9. Приемка
Приемка проводится по количеству, комплектности, внешнему виду, документам, характеристикам и работоспособности. Товар с поврежденной упаковкой, истекшим сроком годности, без обязательных документов либо не соответствующий Техническому заданию приемке не подлежит и заменяется Поставщиком за его счет.
