Приложение 1

Описание предмета закупки

Оказание услуг по техническому обслуживанию эндоскопического оборудования FUJIFILM

- Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию:

| № п/п | Наименование медицинского изделия | Модель (марка) медицинского изделия | Наименование изготовителя | Номер регистрационного удостоверения | Страна происхождения | Зав. № (инв. №) | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Видеопроцессор эндоскопический | VP-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10274 | Япония | 4V627K171 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеопроцессор эндоскопический | VP-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10274 | Япония | 5V627K050 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеопроцессор эндоскопический | VP-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10274 | Япония | 4V627K332 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеопроцессор эндоскопический | VP-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10274 | Япония | 6V627K002 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеопроцессор эндоскопический | VP-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10274 | Япония | 6V627K001 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Источник света эндоскопический | BL-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10109 | Япония | 4S101K184 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Источник света эндоскопический | BL-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10109 | Япония | 5S101K171 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Источник света эндоскопический | BL-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10109 | Япония | 5S101K269 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Источник света эндоскопический | BL-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10109 | Япония | 5S101K775 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Источник света эндоскопический | BL-7000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10109 | Япония | 5S101K774 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Система ультразвуковой эндоскопической визуализации | SU-1-H | FUJIFILM Corporation | РЗН 2019/8274 | Япония | 5V658K032 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Система ультразвуковой эндоскопической визуализации | SU-1-H | FUJIFILM Corporation | РЗН 2019/8274 | Япония | 5V658K024 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Помпа для подачи воды | JW-2 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011/10110 | Япония | 5W599K056 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Помпа для подачи воды | JW-2 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011/10110 | Япония | 5W599K275 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Помпа для подачи воды | JW-2 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011/10110 | Япония | 5W599K274 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Помпа для подачи углекислого газа | GW-100 | FUJIFILM Corporation | № ФСЗ 2011/10110 | Япония | 3V605K286 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Помпа для подачи углекислого газа | GW-100 | FUJIFILM Corporation | № ФСЗ 2011/10110 | Япония | 4V605K210 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Помпа для подачи углекислого газа | GW-100 | FUJIFILM Corporation | № ФСЗ 2011/10110 | Япония | 4V605K018 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеобронхоскоп | EB-530H | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10200 | Япония | 5B087K022 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеобронхоскоп | EB-530H | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10200 | Япония | 5B087K023 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеобронхоскоп | EB-530H | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10200 | Япония | 5B087K060 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеобронхоскоп | EB-530Т | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10200 | Япония | 5B084K087 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеобронхоскоп ультразвуковой | EB-530US | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10200 | Япония | 5U912K113 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-580NW2 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 7G390K032 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-760Z | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5G403K102 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-760Z | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5G403K103 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-760Z | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5G403K105 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-760Z | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 6G403K007 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-760Z | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 6G403K006 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп | EG-760Z | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5G403K275 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный | EG-580UR | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5U048K002 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный | EG-580UR | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5U048K116 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеогастроскоп ультразвуковой конвексный | EG-580UT | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 6U047K003 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеодуоденоскоп | ED-530XT8 | FUJIFILM Corporation | РЗН 2013/949 | Япония | 5D103L131 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760R-V/L | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5C729K090 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760R-V/L | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5C729K569 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760R-V/L | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 6C729K143 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760R-V/L | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 6C729K142 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760R-V/L | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 7C729K223 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760R-V/I | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 7C728K022 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеоколоноскоп | EC-760ZP-V/L | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10110 | Япония | 5C731K011 | Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29 |
|  | Видеопроцессор эндоскопический | EP-6000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011\10274 | Япония | 4V693K754 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 213/949 | Япония | 7C742K384 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 213/949 | Япония | 7C742K590 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 213/949 | Япония | 7C742K605 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 213/949 | Япония | 7C742K606 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования ЖКТ | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 213/949 | Япония | 7C742K607 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Видеогастроскоп высокого разрешения | EG-720R | FUJIFILM Corporation | РЗН 2017/6601 | Япония | 9G412K632 | Свердловская область, г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6 |
|  | Видеопроцессор эндоскопический с принадлежностями | EP-6000 | FUJIFILM Corporation | ФСЗ 2011/10274 от 08.07.2024 | Япония | V693K753 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 2013/949 от 25.07.2024 | Япония | 7C742К604 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 2013/949 от 25.07.2024 | Япония | 7C742К380 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 2013/949 от 25.07.2024 | Япония | 7C742К591 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 2013/949 от 25.07.2024 | Япония | 7C742К588 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |
|  | Эндоскоп гибкий для исследования желудочно-кишечного тракта, с принадлежностями, колоноскоп | EC-720R/L | FUJIFILM Corporation | РЗН 2013/949 от 25.07.2024 | Япония | 7C742К589 | Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3 |

- Место выполнения работ (оказания услуг): Свердловская область,

-  г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29;

- г. Нижний Тагил, ул. Солнечная, 3;

- г. Каменск-Уральский, Больничный пер, 6.

- Сроки выполнения работ (оказания услуг): в течение 18 месяцев с момента заключения договора.

- Требования к Исполнителю:

Исполнитель должен иметь все необходимые лицензии, допуски, разрешения и обеспечить выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам по техническому обслуживанию.

4.1. Требования к наличию разрешительных документов:

Наличие у Исполнителя действующей лицензии по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения):

- на техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2а потенциального риска применения:

- гастроэнтерологические медицинские изделия;

- анестезиологические и респираторные медицинские изделия;

Основание:

- п.17 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 N 2129 ''Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения), внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1445 и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации''.

4.2. Требования к квалификации персонала Исполнителя:

4.2.1. Исполнитель работ должен иметь штатных или внештатных специалистов по следующим видам медицинских изделий (МИ) согласно номенклатурной классификации медицинских изделий:

| № п/п | Код | Раздел | Наименования | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 179420 | 19. Эндоскопические медицинские изделия 19.14. Эндоскопы | Видеогастроскоп гибкий, многоразового использования | Эндоскоп с гибкой вводимой частью для визуального обследования и лечения пищевода и желудка. Вводится в организм перорально в процессе гастроскопии. Анатомические изображения передаются пользователю специальным устройством через видеосистему, оснащенную прибором с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и отображаются на мониторе. Устройство обычно используется для диагностики и лечения атипичных болей в животе, кровотечений, рака, хронической изжоги, полипов, гастритов, язв или грыж пищеводного отверстия диафрагмы, а также может использоваться для взятия биопсии и проведения других эндоскопических процедур. |
| 2 | 179300 | 1. Анестезиологические и респираторные медицинские изделия 1.06 Бронхоскопы | Видеобронхоскоп гибкий, многоразового использования | Эндоскоп с гибкой вводимой частью, предназначенный для эндоскопических процедур на дыхательных путях и трахеобронхиальном дереве (т.е., бронхоскопии). Его вводят через нос или рот при проведении бронхоскопии. Анатомические изображения передаются пользователю с помощью видеосистемы, оснащённой матрицей прибора с зарядовой связью (ПЗС) на дистальном конце, и монитора для их отображения. Бронхоскоп обычно используется в диагностике бронхолегочных инфекций, пневмонии или рака лёгких, а также позволяет медикам визуально обследовать лёгкие и брать образцы тканей для биопсии и пробы секрета. Это изделие многоразового использования. |

4.2.2. Квалификация специалистов должна быть подтверждена удостоверяющими документами (дипломами, удостоверениями и т. п.) установленного образца о прохождении обучения по техническому обслуживанию МИ в организациях, имеющих право осуществлять соответствующие виды образовательной деятельности (обучение, профессиональную подготовку, повышение квалификации по техническому обслуживанию соответствующего наименования оборудования).

4.2.3. Документы предоставляются перед началом проведения работ. Специалисты не предоставившие подтверждающие документы не допускаются до проведения работ.

4.3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию:

4.3.1. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО МИ, указанных в перечне МИ (пункт 1 настоящего Описания предмета закупки), подлежащих ТО.

4.3.2. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».  Средства измерения и технологическое испытательное оборудование, не прошедшие поверку (аттестацию) не допускаются к применению. Копию свидетельства о поверке (аттестации) Исполнитель предоставляет перед началом проведения работ, по требованию Заказчика.

4.4. Требования к документации:

4.4.1. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения всех работ по ТО МИ, указанных в перечне пункта 6 настоящего Описания предмета закупки.

4.5. Требования к обеспечению качества выполнения работ (оказания услуг):

4.5.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485.

4.5.2. Все работы по ТО МИ должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя).

4.5.3.  При проведении ТО допускается применение только запасных частей, в том числе расходных материалов, предусмотренных действующей технической и эксплуатационной документацией изготовителя (производителя). Все запчасти должны быть новыми, оригинальными, в заводской невскрытой упаковке и быть на гарантии производителя.

5. Требования к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ (оказания услуг):

5.1. Гарантийные сроки на работы по ТО:

- на работы по периодическому и внеплановому ТО - не менее 3 месяцев;

- на работы по ремонту МИ - не менее 3 месяцев;

- на установленные запасные части - не менее 6 месяцев.

Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ.

5.2. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель устраняет их безвозмездно в срок не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

6. Требования к периодическому ТО:

6.1. Перечень работ по ТО и ремонту эндоскопического оборудования:

| 1 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V627K171 |
| --- | --- |
| 1.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 1.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 1.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 1.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 1.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 1.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 1.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 2 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5V627K050 |
| 2.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 2.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 2.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 2.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 2.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 2.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 2.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 3 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V627K332 |
| 3.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 3.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 3.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 3.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 3.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 3.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 3.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 4 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 6V627K002 |
| 4.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 4.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 4.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 4.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 4.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 4.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 4.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 5 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический VP-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 6V627K001 |
| 5.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 5.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 5.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 5.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 5.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 5.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 5.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 6 | Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4S101K184 |
| 6.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 6.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 6.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 6.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 6.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 6.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 6.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 7 | Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K171 |
| 7.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 7.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 7.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 7.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 7.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 7.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 7.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 8 | Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K269 |
| 8.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 8.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 8.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 8.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 8.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 8.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 8.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 9 | Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K775 |
| 9.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 9.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 9.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 9.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 9.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 9.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 9.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 10 | Перечень регламентных работ: Источник света эндоскопический BL-7000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5S101K774 |
| 10.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 10.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 10.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 10.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 10.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 10.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 10.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 11 | Перечень регламентных работ: Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1-H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5V658K032 |
| 11.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 11.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 11.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 11.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 11.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 11.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 11.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 12 | Перечень регламентных работ: Система ультразвуковой эндоскопической визуализации SU-1-H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5V658K024 |
| 12.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 12.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 12.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 12.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 12.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 12.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 12.7 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 13 | Перечень регламентных работ: Помпа для подачи воды JW-2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5W599K056 |
| 13.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 13.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 13.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 13.4 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 13.5 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 13.6 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 14 | Перечень регламентных работ: Помпа для подачи воды JW-2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5W599K275 |
| 14.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 14.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 14.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 14.4 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 14.5 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 14.6 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 15 | Перечень регламентных работ: Помпа для подачи воды JW-2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5W599K274 |
| 15.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 15.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 15.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 15.4 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 15.5 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 15.6 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 16 | Перечень регламентных работ: Помпа для подачи углекислого газа GW-100 FUJIFILM Corporation, зав. номер 3V605K286 |
| 16.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 16.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 16.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 16.4 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 16.5 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 16.6 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 17 | Перечень регламентных работ: Помпа для подачи углекислого газа GW-100 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V605K210 |
| 17.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 17.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 17.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 17.4 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 17.5 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 17.6 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 18 | Перечень регламентных работ: Помпа для подачи углекислого газа GW-100 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V605K018 |
| 18.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 18.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 18.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 18.4 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 18.5 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 18.6 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 19 | Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B087K022 |
| 19.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 19.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 19.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 19.4 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 19.5 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 19.6 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 19.7 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 19.8 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 19.9 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 19.10 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 19.11 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 20 | Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B087K023 |
| 20.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 20.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 20.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 20.4 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 20.5 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 20.6 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 20.7 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 20.8 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 20.9 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 20.10 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 20.11 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 21 | Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530H FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B087K060 |
| 21.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 21.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 21.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 21.4 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 21.5 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 21.6 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 21.7 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 21.8 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 21.9 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя Исполнителя). |
| 21.10 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 21.11 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 22 | Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп EB-530Т FUJIFILM Corporation, зав. номер 5B084K087 |
| 22.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 22.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 22.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 22.4 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 22.5 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 22.6 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 22.7 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 22.8 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 22.9 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя. |
| 22.10 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 22.11 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 23 | Перечень регламентных работ: Видеобронхоскоп ультразвуковой EB-530US FUJIFILM Corporation, зав. номер 5U912K113 |
| 23.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 23.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 23.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 23.4 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 23.5 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 23.6 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 23.7 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 23.8 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 23.9 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя. |
| 23.10 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 23.11 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 24 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-580NW2 FUJIFILM Corporation, зав. номер 7G390K032 |
| 24.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 24.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 24.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 24.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 24.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 24.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 24.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 24.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 24.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 24.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 24.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 24.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 24.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 25 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K102 |
| 25.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 25.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 25.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 25.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 25.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 25.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 25.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 25.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 25.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 25.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 25.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 25.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 25.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 26 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K103 |
| 26.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 26.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 26.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 26.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 26.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 26.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 26.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 26.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 26.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 26.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 26.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 26.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 26.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 27 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K105 |
| 27.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 27.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 27.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 27.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 27.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 27.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 27.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 27.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 27.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 27.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 27.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 27.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 27.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 28 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 6G403K007 |
| 28.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 28.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 28.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 28.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 28.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 28.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 28.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 28.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 28.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 28.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 28.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 28.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 28.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 29 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 6G403K006 |
| 29.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 29.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 29.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 29.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 29.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 29.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 29.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 29.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 29.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 29.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 29.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 29.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 29.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 30 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп EG-760Z FUJIFILM Corporation, зав. номер 5G403K275 |
| 30.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 30.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 30.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 30.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 30.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 30.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 30.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 30.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 30.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 30.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 30.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 30.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 30.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 31 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный EG-580UR FUJIFILM Corporation, зав. номер 5U048K002 |
| 31.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 31.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 31.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 31.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 31.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 31.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 31.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 31.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 31.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 31.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 31.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 31.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 31.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 32 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп ультразвуковой радиальный EG-580UR FUJIFILM Corporation, зав. номер 5U048K116 |
| 32.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 32.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 32.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 32.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 32.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 32.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 32.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 32.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 32.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 32.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 32.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 32.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 32.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 33 | Перечень регламентных работ: Видеогастроскоп ультразвуковой конвексный EG-580UT FUJIFILM Corporation, зав. номер 6U047K003 |
| 33.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 33.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 33.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 33.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 33.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 33.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 33.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 33.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 33.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 33.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 33.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 33.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 33.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 34 | Перечень регламентных работ: Видеодуоденоскоп ED-530XT8 FUJIFILM Corporation, зав. номер 5D103L131 |
| 34.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 34.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 34.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 34.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 34.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 34.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 34.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 34.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 34.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 34.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 34.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 34.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 34.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 35 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 5C729K090 |
| 35.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 35.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 35.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 35.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 35.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 35.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 35.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 35.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 35.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 35.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 35.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 35.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 35.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 36 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 5C729K569 |
| 36.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 36.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 36.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 36.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 36.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 36.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 36.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 36.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 36.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 36.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 36.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 36.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 36.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 37 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 6C729K143 |
| 37.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 37.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 37.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 37.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 37.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 37.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 37.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 37.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 37.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 37.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 37.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 37.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 37.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 38 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 6C729K142 |
| 38.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 38.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 38.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 38.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 38.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 38.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 38.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 38.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 38.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 38.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 38.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 38.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 38.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 39 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 7C729K223 (Пришел с ремонта. Гарантия 1 год.) |
| 39.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 39.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 39.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 39.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 39.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 39.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 39.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 39.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 39.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 39.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 39.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 39.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 39.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 40 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760R-V/I FUJIFILM Corporation, зав. номер 7C728K022 |
| 40.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 40.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 40.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 40.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 40.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 40.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 40.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 40.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 40.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 40.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 40.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 40.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 40.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 41 | Перечень регламентных работ: Видеоколоноскоп EC-760ZP-V/L FUJIFILM Corporation, зав. номер 5C731K011 |
| 41.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 41.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 41.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 41.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 41.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 41.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 41.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 41.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 41.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 41.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 41.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 41.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 41.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 42 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический, вариант исполнения EP-6000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V693K754 |
| 42.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 42.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 42.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 42.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 42.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 42.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 43 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K384 |
| 43.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 43.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 43.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 43.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 43.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 43.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 43.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 43.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 43.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 43.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 43.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 43.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 43.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 44 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K590 |
| 44.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 44.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 44.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 44.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 44.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 44.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 44.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 44.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 44.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 44.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 44.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 44.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 44.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 45 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K605 |
| 45.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 45.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 45.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 45.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 45.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 45.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 45.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 45.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 45.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 45.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 45.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 45.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 45.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 46 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K606 |
| 46.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 46.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 46.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 46.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 46.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 46.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 46.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 46.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 46.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 46.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 46.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 46.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 46.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 47 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742K607 |
| 47.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 47.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 47.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 47.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 47.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 47.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 47.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 47.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 47.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 47.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 47.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 47.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 47.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 48 | Перечень регламентных работ: Гастроскоп EG-720R Corporation, зав. номер 9G412K632 |
| 48.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 48.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 48.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 48.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 48.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 48.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 48.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 48.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 48.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 48.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 48.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 48.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 48.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 49 | Перечень регламентных работ: Видеопроцессор эндоскопический, вариант исполнения EP-6000 FUJIFILM Corporation, зав. номер 4V693K753 |
| 49.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 49.2 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 49.3 | Работы по очистке внутренних элементов один раз в шесть месяцев |
| 49.4 | Обновление программного обеспечения один раз в двенадцать месяцев |
| 49.5 | Контроль технических параметров один раз в три месяца. |
| 49.6 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 50 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К604 |
| 50.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 50.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 50.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 50.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 50.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 50.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 50.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 50.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 50.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 50.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 50.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 50.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 50.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 51 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К380 |
| 51.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 51.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 51.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 51.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 51.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 51.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 51.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 51.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 51.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 51.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 51.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 51.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 51.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 52 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К591 |
| 52.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 52.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 52.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 52.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 52.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 52.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 52.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 52.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 52.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 52.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 52.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 52.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 52.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 53 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К588 |
| 53.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 53.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 53.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 53.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 53.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 53.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 53.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 53.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 53.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 53.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 53.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 53.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 53.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |
| 54 | Перечень регламентных работ: Колоноскоп EC-720R/L Corporation, зав. номер 7C742К589 |
| 54.1 | Внешний осмотр оборудования, выявление наличия механических повреждений один раз в три месяца. |
| 54.2 | Проведение теста на герметичность один раз в три месяца. |
| 54.3 | Контроль состояния деталей, механизмов и узлов оборудования, в т.ч. подверженных повышенному износу один раз в три месяца. |
| 54.4 | Контроль функции подачи воды/воздуха согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 54.5 | Контроль функции аспирации согласно требованиям, установленным нормативной документацией один раз в три месяца. |
| 54.6 | Контроль углов поворота изгибаемой части согласно требованиям, установленным эксплуатационной документацией один раз в три месяца. |
| 54.7 | Устранение люфта тяг изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 54.8 | Регулировка углов поворота изгибаемой части по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 54.9 | Очистка каналов воды/воздуха, аспирации, очистка или замена сопла по заявке Заказчика при необходимости, но не более одного раза в двенадцать месяцев (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 54.10 | Замена резины изгибаемой части один раз в двенадцать месяцев при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 54.11 | Устранение мелких неисправностей, не требующих замены запасных частей по заявке Заказчика при необходимости (в условиях Сервисного центра Исполнителя). |
| 54.12 | Проверка соответствия оборудования требованиям электробезопасности и надежности один раз в три месяца. |
| 54.13 | Консультирование по техническим вопросам в части эксплуатации оборудования, инструктаж медицинского персонала по обработке, настройке оборудования по заявке Заказчика при необходимости. |

7. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания и ремонта медицинских изделий:

7.1. В связи с конструктивными особенностями и техническими характеристиками оборудования при выполнении технического обслуживания и текущего ремонта должны использоваться детали и запасные части торгового знака «FUJIFILM Corp.» или эквивалент.

7.2. Периодическое техническое обслуживание должно проводиться согласно эксплуатационной документации на медицинские изделия, указанные в перечне медицинских изделий (пункт 1 настоящего Описания предмета закупки), подлежащих техническому обслуживанию.

7.3. Качество используемых запасных частей должно соответствовать действующей технической документации изготовителя (производителя) медицинских изделий.

7.4. Перед подписанием акта выполненных работ Заказчик вправе отправить эндоскопическое оборудование в официальный сервисный центр производителя FUJIFILM. В сервисном центре проверяется соблюдение технологии диагностики, технического обслуживания и сборки оборудования при проведении мелкого ремонта медицинского оборудования.

7.5. После окончания соответствующих работ по техническому обслуживанию медицинских изделий Исполнитель обязан сделать соответствующую отметку в журнале технического обслуживания медицинских изделий.

8. Результат выполнения работ (оказания услуг): Акт выполненных работ (оказанных услуг) составляется и подписывается сторонами договора по окончании проведения ремонтных работ (оказанных услуг).

Согласно ГОСТР 58451-2019 «Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»: «Использование аналогов запасных и расходных материалов допустимо при сохранении заводских параметров работы МИ и подтверждении обеспечения требований безопасности одним из следующих способов:

- подтверждением безопасности и совместимости со стороны производителя основного МИ или держателя регистрационного удостоверения на основное МИ в Российской Федерации;

- отдельным регистрационным свидетельством на МИ, выданным в отношении таких запасных и расходных материалов».

Указание торговых наименований обусловлено совместимостью с оборудованием, используемым Заказчиком на основании пп.3б п.6.1 ст.3 Федерального закона о закупках 223-ФЗ, требованиями, указанными в руководстве по эксплуатации оборудования и в технических спецификациях, рекомендованных производителем оборудования.