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Техническое задание 


	



Условия для включения в договор.
1.Место поставки товара: 
1.1. Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский»: 412913, Саратовская обл., г. Вольск, ул. Одесская, д. 2;
1.2 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Воскресенский»: 413041, Саратовская обл., Воскресенский район, с. Елшанка, ул. Школьная, 1/1;
1.3 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ершовский»: 413503, Саратовская обл., г. Ершов, ул. Степная, д. 10;
1.4 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Красноармейский»: 412800, Саратовская обл., г. Красноармейск, ул. Профсоюзная, д.1;
1.5 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Новоузенский»: 413361, Саратовская обл., г Новоузенск, ул. Хайкина, д.11А
1.6 Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский», 413727 Саратовская обл., г. Пугачев, ул. 1 микрорайон, д.28/1
2. Условия поставки: 
Поставка товара – силами и за счет Поставщика по адресам Заказчика. 
3. Срок (периодичность) поставки товара: 
Поставка товара осуществляется в течение 35 календарных дней с момента направления письменной заявки Заказчика. Количество заявок не более 5.
4. Срок действия договора:
С момента заключения договора по 31 июля 2027 года. Окончание срока действия Договора не влечёт за собой прекращение обязательств по Договору.
5. Общие требования к поставляемому товару:
5.1.  Поставляемый товар должен быть изготовлен в год поставки или предшествующий ему и быть ранее не использованным.
5.2.  Все средства измерений должны быть включены в реестр утвержденных типов средств измерений согласно ФГИС «Аршин».
5.3.  Вся сопроводительная документация (паспорта, РУ и т.д.) должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым товаром.
5.4.  На средства измерения должны быть свидетельства о государственной поверке, результаты которой должны быть внесены в ФГИС «Аршин». На испытательное оборудование должно быть выдано свидетельство  о первичной  аттестации (или протокол первичной аттестации) и методика аттестации (желательно).
5.5.  Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в употреблении и не содержащим повторно используемые детали (части).
5.6.  Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента поставки товара. В случае поставки неисправного товара или товара с дефектами замена или гарантийный ремонт (включая транспортные расходы) за счет Поставщика.
6. Требования к документам, подтверждающим соответствие товара:
Вместе с товаром передаются паспорта на оборудование, РУ и т.д., а также свидетельства о метрологической поверке средств измерений, на испытательное оборудование свидетельства (протоколы) первичной  аттестации.
7. Требования к условиям оплаты:
7.1.  Оплата за поставленный товар осуществляется Заказчиком, в течение 7 рабочих дней на основании выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями по факту поставки товара, после подписания Заказчиком  и Поставщиком товарной накладной (УПД).
7.2.  Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресам заказчика с соблюдением условий хранения и транспортировки, предусмотренных инструкцией по применению к товару.
7.3.   Цена договора включает в себя: стоимость поставляемого товара, упаковки, расходы на доставку, страхование, хранение, выполнение погрузо-разгрузочных работ, с учетом доставки по указанным адресам Заказчика, расходы по всем налогам, пошлинам и сборам, другим обязательным платежам, которые подлежат уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иные затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора.

Приложение № 1
 к техническому заданию

	№
	Наименование прибора
	Кол-во
	Филиал

	1
	Баня водяная 
Диапазон температур, °С – от комнатной +5 °С до 100 °С;
Точность установления температуры, °С: не более ± 1;
Точность поддержания температуры, °С: не более ± 1;
Количество рабочих мест, шт: не менее 4;
Защита нагревательного элемента от перегрева;
Индикация состояния нагревателя и аварийной защиты.
В комплект должна входить система из концентрических колец, позволяющая размещать в ванне различные колбы, стаканы, чашки для выпаривания и т.д. объемом до 1 л
	1
	Красноармейск

	2
	Барометр БАММ 1
Диапазон измеряемого давления, кПа (мм рт. ст.) 80…106 (600…800), 
пределы допускаемых погрешностей барометра, кПа (мм рт. ст.), не более ±0,2 (1,5)
	6
	Вольск (1), 
Ершов (2),
Красноармейск (1)
Новоузенск (1)
Пугачев (1)

	3
	Весы аналитические ВЛ-224В-С или аналог
Класс точности: (I) специальный
  Максимальная нагрузка: не менее 210 - 220 г
Дискретность 0,0001 г
Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке: 
- от 0,01 г до 50 г включительно:   не более ±0,5мг;
- свыше 50 г до 200 г включительно:  не более ±1,0мг;
- свыше 200 г до 220 г включительно:  не более ±1,5мг
Самокалибровка
	3
	Вольск (1), 
Ершов (1), 
Красноармейск (1)

	4
	Весы лабораторные Госметр ВЛТЭ-510С или аналог
Класс точности: (II)  высокий
  Максимальная нагрузка: 510 г
Дискретность 0,01 г
Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при поверке: 
- от 0,5 г до 500 г включительно:   не более ±50мг;
- свыше 500 г до 510 г включительно:  не более ±100мг
Самокалибровка 
	1
	Елшанка 

	5
	Микроскоп Микромед 1 или аналог
Моно/бинокулярный
Увеличение: не менее, чем  40х-1000х
	1
	Вольск 

	6
	Набор гирь  2 класс Г-2-210 или аналог
Класс точности F1.
Номинальные значения массы гирь, которые входят в комплект - 1 г; 2 г; 5 г; 10 г; 20 г; 50 г; 100 г.
	2
	Вольск (1), 
Елшанка (1)

	7
	Плитка электрическая настольная
2 конфорки
Нагревательный элемент - чугун
	1
	Красноармейск

	8
	рН-метр или иономер с термокомпенсатором 
Диапазон рН: не уже 1 - 12 ед. рН
Пределы допускаемой абсолютной погрешности: не более  ±0,1 ед. рН
Калибровка автоматическая
Электрод комбинированный должен входить в комплект
	3
	Ершов (1)
Красноармейск (1)
Новоузенск (1)

	9
	Спектрофотометр КФК-3 КМ или аналог 
Диапазон длин волн: не уже 325–1000 нм
Точность установки длины волны: ±2 нм
Диапазон измерения коэффициента пропускания, %  0 – 100 
Абсолютная погрешность измерения коэффициента пропускания, % ±1,0
Напряжение питающей сети: 220 В, 50 Гц
По возможности в комплект поставки должен входить набор кювет (10, 20, 30, 50 мм)
	1
	Красноармейск

	10
	Стерилизатор паровой 
Объём стерилизационной камеры, л не более 25
Рабочее давление, МПа 0,105 – 0,14
Диапазон регулировки давления, МПа 0,02 – 0,25
Диапазон установленного времени, мин: 0-60
Питание, В/Гц: 220/50
	1
	Новоузенск

	11
	Термометр стеклянный жидкостной 
Диапазон измерения температуры: не уже 0 … +100°С
Цена деления: 1°С
	4
	Ершов (1), 
Новоузенск (2)
Пугачев (1)

	12
	Термометр стеклянный жидкостной 
Диапазон измерения температуры: не уже 0 … +100°С
Цена деления: 0,5°С
	7
	Вольск (1), 
Ершов (2),
Красноармейск (1)
Новоузенск (2)
Пугачев (1)

	13
	Термостат АТ-1 для БПК (+20±0,5 °С) или аналог
Поддержание температуры в рабочем объёме + 20,0 °С с отклонением не более ± 0,5 °С.
Разрешающая способность индикатора температуры, °С: 0,1
Объем 27л
В комплект поставки должен входить протокол первичной аттестации
	1
	Вольск

	14
	Термостат суховоздушный электрический ТС 1/80 СПУ или аналог
Объем камеры – 80л
Амплитуда колебаний температуры в любой точке рабочего объема, °С ± 0,4
В комплект поставки должен входить протокол первичной аттестации
	1
	Вольск

	15
	Центрифуга медицинская 
Скорость вращения 1000 - 4000 об/мин; шаг 100 оборотов
	1
	Ершов

	16
	Шкаф сушильный
Диапазон рабочих температур: не уже +50 …+ 300 0С 
Погрешность поддержания температуры: не более ± 2 0С
Объем: 35 - 60л
Наличие установки и регулирования температуры и времени
Наличие принудительной конвекции
Аварийное отключение при перегреве
Питание (напряжение / частота): 220±10% В, 50 Гц
	3
	Красноармейск (1), 
Новоузенск (1),
Пугачев (1)

	17
	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10601/7 для рН-метра
	1
	Ершов

	18
	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10603/7 для рН-метра
	2
	Ершов (1), 
Пугачев (1)




Инженер-эколог					                                                                         О.В. Шульгина
