Приложение 1
Описание предмета закупки
Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике неисправностей и ремонту с заменой запасных частей системы стереотаксической радиотерапевтической Versa HD с принадлежностями.

1. 1. Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, диагностике и ремонту:
	№
п/п
	Наименование МИ
	Модель (марка) МИ
	Наименование изготовителя
	Номер РУ
	Год выпуска
	Серийный (заводской) номер МИ
Инвентарный №
	Место размещения

	1.
	Система стереотаксическая радиотерапевтическая с принадлежностями
	Versa HD
	«Электа Лимитед»,
Соединенное Королевство
(Великобритания)
	РЗН 2015/2407
от 09.12.2020г
	2022
	Зав № 156986
Инв. № 007-17109
	Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Соболева, 29




2. Место выполнения работ (оказания услуг): Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 29.

3. Сроки выполнения работ (оказания услуг): Сроки выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Описанию предмета закупки: в течение 12 месяцев с момента заключения Договора.

4. Общие положения
4.1. Настоящее Описание предмета закупки разработано на основании следующих нормативных документов:
· Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ;
· Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18 июля 2011 года №223-ФЗ;
· Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ;
· Приказ Минтруда России от 15 декабря 2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· ГОСТ 20911–89 «Техническая диагностика. Термины и определения»;
· ГОСТ 18322–2016 «Межгосударственный стандарт. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения»;
· ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»;
· ГОСТ Р 56606-2015 «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;
· ГОСТ Р 58451-2019 «Изделие медицинское. Обслуживание техническое. Основные положения»;
· ГОСТ Р 59730-2021 «Техническое обеспечение медицинской деятельности. Организация и учет».
[bookmark: _Hlk232579404]4.2. Термины и определения, используемые в любых документах, составляемых при исполнении настоящего Описания предмета закупки, используются в соответствии с их значениями, указанными в приведенных выше нормативных актах.
4.3. Настоящее Описание предмета закупки отражает потребности Заказчика в техническом обслуживании и ремонте используемых медицинских изделий, а также в поставке запасных частей, используемых для такого технического обслуживания и ремонта. Описание предмета закупки является неотъемлемой частью закупочной документации. Договор по итогам проведения закупочной процедуры должен быть заключен в строгом соответствии с требованиями настоящего Описания предмета закупки.
[bookmark: _Hlk232579479]4.4. В рамках настоящего Описания предмета закупки Исполнитель выполняет работы, оказывает услуги, указанные в Таблице №3.
4.5. Работы проводятся, а услуги оказываются в месте размещения медицинских изделий, указанном в пункте №2 настоящего Описания предмета закупки.
4.6. Привлечение соисполнителей к исполнению договора допускается в случаях, указанных в настоящем Описании предмета закупки, по согласованию Заказчика, при условии наличия у соисполнителей требуемых разрешительных документов. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.
5. Требования к наличию разрешительных документов:
5.1. Для выполнения работ Исполнитель должен иметь разрешительные документы, предусмотренные Таблицей №1 и предоставить Заказчику копии данных разрешительных документов в течение 5 (пяти) дней с даты заключения контакта. В случае если Исполнитель не представил такие документы Заказчику в указанные сроки, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя предоставления таких документов и Исполнитель обязан выполнить такое требование в течение 5 (пяти) дней с даты направления Заказчиком требования.
5.2. Исполнитель обязан сообщать Заказчику обо всех изменениях в разрешительных документах Исполнителя, включенных в перечень, предусмотренный в Таблица №2, в течение 5 (пяти) дней со дня таких изменений с предоставлением копий подтверждающих документов.
5.3. Заказчик не допускает Исполнителя к проведению работ в случае отсутствия у Исполнителя разрешительных документов, предусмотренных Таблицей №1.
5.4. Отсутствие у Исполнителя всего перечня разрешительных документов или непредставление их по требованию Заказчика считается существенным нарушением договора и является основанием для отказа Заказчика от договора в одностороннем порядке.
[bookmark: _Hlk232580530]5.5. В ходе исполнения Договора Исполнитель обязан иметь собственную действующую лицензию на техническое обслуживание медицинских изделий, полученную в соответствии с постановлением Правительства РФ №2129 от 30.11.2021 года «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения)» на весь перечень медицинских изделий, указанных в пункте №1 настоящего Описания предмета закупки.
6. Требования к квалификации Исполнителя, наличию у Исполнителя документации, контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования:
6.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинских изделий, указанным в п.1 настоящего Описания предмета закупки. Перед началом работы сотрудники Исполнителя предоставляют Заказчику документы, указанные в Таблице №2.
6.2. Исполнитель должен иметь контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование в номенклатуре и количестве, достаточном для проведения всех видов работ по ТО медицинских изделий (МИ), согласно пункту 5.3 ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». Перечень такого контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования содержится в Таблице №2.
6.3. Средства измерений должны быть поверены, а технологическое испытательное оборудование, требующее аттестации, должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 -2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения».
6.4. Заказчик вправе запросить у Исполнителя перечень используемого контрольно-измерительного и технологического испытательного оборудования, которое используется при техническом обслуживании медицинских изделий с копиями документов о поверке и аттестации данного оборудования. Исполнитель обязан предоставить такие документы в течение 10 (десяти) дней с даты направления Заказчиком требования.
6.5. Исполнитель должен иметь полный комплект действующей нормативной, технической и эксплуатационной документации, необходимой для проведения обслуживания согласно пункту 5.5 ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок». Требования к комплекту документации приведены в Таблице №2.
6.6. При отсутствии документов, документации или инструментов, указанных в Таблице №2, Заказчик не допускает специалистов Исполнителя к производству работ.
7. Требования к обеспечению качества обслуживания медицинских изделий
7.1. У исполнителя должна быть внедрена система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 – 2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования» или ГОСТ ISO 13485 – 2017 «Межгосударственный стандарт. Изделия медицинские. Системы менеджмента качества. Требования для целей регулирования». Все работы по ремонту медицинских изделий должны проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации на оборудование и в соответствии с документами системы менеджмента качества Исполнителя.
7.2. В течение 10 (десяти) дней с момента заключения договора Исполнитель предоставляет Заказчику копию действующего сертификата на систему менеджмента качества применительно к деятельности, выполняемой Исполнителем в рамках настоящего Описанию предмета закупки. В случае если Исполнитель не представил такие документы Заказчику в указанные сроки, Заказчик вправе потребовать у Исполнителя предоставления таких документов и Исполнитель обязан выполнить такое требование в течение 10 (десяти) дней с даты направления Заказчиком требования.
7.3. Заказчик вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в случае отсутствия у Исполнителя действующего сертификата системы менеджмента качества применительно к деятельности, выполняемой Исполнителем в рамках настоящего Описания предмета закупки, или непредоставления данного сертификата в сроки, установленные настоящим Описанием предмета закупки.

[bookmark: _Hlk134084235]8. Требования к сроку и объему гарантий качества выполняемых работ (оказания услуг):
8.1. Гарантийные сроки на работы по ТО:
· на работы по периодическому и внеплановому ТО - с момента выполнения работ или установки запасных частей до окончания срока действия
Договора, но не менее 3 месяцев с даты завершения работ, указанной в журнале ТО медицинских изделий;
· на работы по ремонту медицинских изделий - с момента выполнения работ или установки запасных частей до окончания срока действия Договора, но не менее 3 месяцев с даты завершения работ, указанной в журнале ТО медицинских изделий;
· на установленные запасные части - с момента выполнения работ или установки запасных частей до окончания срока действия Договора, но не менее 3 месяцев с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ.
[bookmark: _Hlk232581508]Гарантийный срок исчисляют с даты завершения работ, указанной в журнале ТО МИ.
8.2. При обнаружении недостатков, допущенных при проведении ТО, Исполнитель устраняет их безвозмездно в срок не более 10 рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.
[bookmark: _Hlk232582825]8.3. Запасные части, используемые Исполнителем, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и должны быть допущены производителем медицинских изделий к использованию.
9. Требования к организации и проведению работ по технической диагностике, техническому обслуживанию и ремонту медицинских изделий
9.1. Перечень работ, выполняемых Исполнителем, приведен в Таблице №3. Требования к выполняемым работам приведены в соответствующих таблицах Описания предмета закупки.
9.2. В течение трех дней с момента заключения договора, Исполнитель обязан осмотреть медицинские изделия, указанные в пункте №1 настоящего Описания предмета закупки, и принять их на техническое обслуживание. Медицинские изделия принимаются на техническое обслуживание по акту приемки. В данном акте указывается состояние медицинских изделий, их комплектность и работоспособность.
9.3. На техническое обслуживание принимаются полностью работоспособные медицинские изделия, полностью укомплектованные, в том числе эксплуатационной документацией. При нахождении медицинского изделия в неисправном или некомплектном состоянии, об этом делается соответствующая отметка в акте, и данное изделие на техническое обслуживание не принимается до момента восстановления его работоспособности/комплектности, что не препятствует проведению ремонтных работ, предусмотренных условиями договора.
9.4. В случае выхода медицинского изделия из строя, Заказчик обязан незамедлительно сообщить Исполнителю любым доступным способом. Техническая диагностика проводится Исполнителем в сроки, указанные в Таблице №3.
9.5. При проведении технической диагностики Исполнитель использует подменные запасные части для определения причины выхода медицинских изделий из строя до выявления неисправной запасной части (или запасных частей).
9.6. По результатам технической диагностики Исполнитель составляет диагностический акт и направляет его Заказчику для подписания. Заказчик в течение трех дней должен либо подписать данный акт, либо представить письменные мотивированные возражения по содержанию акта.
9.7. При выявлении необходимости замены запасных частей в медицинских изделиях, подлежащих техническому обслуживанию, а также при выявлении необходимости пополнения комплекта ЗИП, предусмотренного технической и эксплуатационной документацией на медицинское изделие (п.2.1.19 ГОСТ 18322-2016), Исполнитель предоставляет Заказчику:
- дефектный акт, содержащий информацию о причинах, по которым необходимо заменить и/или пополнить соответствующие запасные части и перечень запасных частей, подлежащих замене и/или пополнению;
- дефектную ведомость, содержащую перечень запасных частей, подлежащих замене и/или пополнению и их стоимость, определенную Таблицей №4.
9.8. Исполнитель обязан осуществить поставку необходимых запасных частей и (или) выполнить работы по восстановлению работоспособности оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты согласования Заказчиком необходимости замены запасных частей и (или) проведения соответствующих работ, если иной срок не указан в Таблице № 3.
По итогам выполнения работ и (или) замены запасных частей составляется технический акт, удостоверяющий выполненные работы и (или) произведенную замену, который подписывается Заказчиком и Исполнителем.
Срок, установленный настоящим пунктом, может быть продлен по взаимному соглашению Сторон.
9.9. Запасные части и расходные материалы, используемые Исполнителем, должны быть новыми, не бывшими в употреблении и должны быть допущены производителем МИ к использованию. Запасные части и расходные материалы должны передаваться в ненарушенной заводской упаковке. 
9.10. Заказчик вправе запросить номера ГТД и иные документы, подтверждающие соблюдение законодательства Российской Федерации при ввозе данных запасных частей на территорию Российской Федерации, отсутствие у третьих лиц прав на данные запасные части и подтверждение того, что запасные части не являются бывшими в употреблении.
9.11. После проведения технического обслуживания Исполнитель обязан заполнить журнал технического обслуживания медицинского изделия, проставив в нем соответствующие отметки о проведенном техническом обслуживании и сделав запись о годности медицинского изделия к дальнейшей эксплуатации или о запрете эксплуатации медицинского изделия. По требованию Заказчика Исполнитель также обязан внести соответствующие отметки в формуляр на медицинское изделие.
10. Порядок сдачи и приемки работ по техническому обслуживанию медицинских изделий
10.1. Сдача и приемка работ по техническому обслуживанию проводится в соответствии с условиями Договора. Указанные ниже условия применяются в части, не противоречащей условиям Договора.
10.2. При выполнении работ по замене запасных частей, присутствие уполномоченного представителя Заказчика является обязательным. Представитель Заказчика вправе осуществлять фото и видеофиксацию проводимых работ по замене запасных частей. Фото и видеосъёмка допускается при условии соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации.
Исполнение Договора делится на этапы. Этапы указываются в соответствующих таблицах настоящего Описания предмета закупки. Если не указано иное, этапом является выполнение одного периодического технического обслуживания медицинского изделия, либо выполнение ремонта медицинского изделия.
10.3. После окончания одного этапа выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ, содержащий перечень выполненных работ и использованные запасные части. Заказчик обязан в сроки, предусмотренные Договором, либо подписать данный акт, либо направить Исполнителю письменный мотивированный отказ в подписании данного акта.
10.4. Отсутствие письменного мотивированного акта в установленные сроки означает согласие Заказчика с содержанием акта выполненных работ и отсутствие возражений Заказчика по количеству и качеству выполненных работ. В этом случае Исполнитель вправе подписать акт выполненных работ в одностороннем порядке.



Таблица №1.
Перечень разрешительных документов на проведение ТО медицинских изделий, которые должны быть у Исполнителя

	№
	Вид документа
	Описание документа
	Нормативный акт, предписывающий наличие данного разрешительного документа

	1
	Действующая Лицензия Росздравнадзора на производство и техническое обслуживание (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинских изделий
	Выписка из реестра лицензий, выданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»
или
документ, содержащий сведения о регистрационном номере и дате предоставления лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий
В качестве разрешенного вида деятельности лицензия должна предусматривать техническое обслуживание групп медицинских изделий (кроме программного обеспечения, являющегося медицинским изделием) класса 2б потенциального риска применения: 
- радиологические медицинские изделия (в части гамма-диагностического, радиотерапевтического оборудования и эмиссионной томографии).
	п.17 ч.1 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011

	2
	Действующая лицензия Роспотребнадзора на деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности)
	Выписка из реестра лицензий, выданная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2020 № 2343 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и типовой формы выписки из реестра лицензий»
или
документ, содержащий сведения о регистрационном номере и дате предоставления лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий
В качестве разрешенного вида деятельности лицензия должна предусматривать техническое обслуживание источников ионизирующего излучения (генерирующих).
	п.39 ч.1 ст.12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» № 99-ФЗ от 04.05.2011, п.5.1.2 ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»



Таблица №2.
Перечень разрешительных документов, технической документации и инструментов, при наличии которых специалист Исполнителя может быть допущен к началу работ 

	№
	Вид документа
	Описание документа
	Нормативный акт, предписывающий наличие данного документа

	1
	Документ, подтверждающий наличие высшего или среднего технического образования, профессиональной переподготовки в соответствии со специальностью и должностными обязанностями
	Документы об образовании, признаваемые на территории Российской Федерации
	п.5.5 ГОСТ Р 58451-2019 «Изделие медицинское. Обслуживание техническое. Основные положения»

	2
	Документ, подтверждающий наличие квалификационной группы допуска к проведению опасных и специальных видов работ для осуществления ТО соответствующих видов МИ в части электробезопасности
	Наличие у специалистов Исполнителя допуска не ниже III группы по электробезопасности для проведения технического обслуживания
Наличие у специалистов Исполнителя допуска не ниже IV группы по электробезопасности для проведения контроля технического состояния медицинских изделий
	п.3.2, п.39.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н, п.5.5 ГОСТ Р 58451-2019 «Изделие медицинское. Обслуживание техническое. Основные положения»

	3
	Документ, подтверждающий обучение специалистов Исполнителя по соответствующим видам (наименованиям) медицинских изделий
	Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами: сертификатами и/или удостоверениями, подтверждающими квалификацию и профессиональную подготовку специалистов, необходимую для выполнения всего комплекса услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий, указанных в п.1 настоящего Описания предмета закупки
	пункт 5.2 ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок», 
п.5.5 ГОСТ Р 58451-2019 «Изделие медицинское. Обслуживание техническое. Основные положения»

	4
	Комплект технической и эксплуатационной документации, необходимый для проведения технического обслуживания
	Комплект актуальной технической и эксплуатационной документации производителя на медицинские изделия, указанные в п.1 настоящего Описания предмета закупки
	

	5
	Комплект специальных инструментов и контрольно-измерительных приборов у Исполнителя для выполнения работ по диагностике и техническому обслуживанию оборудования в соответствии с требованиями производителя.
	- Цифровой мультиметр (контрольно-измерительный прибор); 
- Осциллограф-мультиметр (контрольно-измерительный прибор).
Контрольно-измерительные приборы должны быть поверены на момент выполнения работ
	



Таблица №3.
Требования к техническому обслуживанию, техническому диагностированию и ремонту.
Перечень работ по плановому техническому обслуживанию системы стереотаксической радиотерапевтической Versa HD

	Оказание услуг по техническому обслуживанию, диагностике неисправностей и ремонту с заменой запасных частей системы стереотаксической радиотерапевтической Versa HD с принадлежностями

	Работы в рамках сервисной поддержки в течение действия Договора:
	Периодичность / наличие

	Организация дистанционного анализа (диагностики) технического состояния МИ по запросу при возникновении неисправности (необходимости), корректировка конфигурационных параметров с помощью удаленного подключения к оборудованию через сети передачи данных. Выполняется согласно требованиям статьи 19 Федерального закона «О персональных данных» №ФЗ-152 от 27.07.2006» и с применением сертифицированного сетевого оборудования.
	Работы по удаленной диагностике проводятся в срок не более 3 (трех) рабочих часов с момента уведомления Исполнителя Заказчиком

	Анализ текущего состояния МИ на предмет исполнения обязательных указаний производителя по модификации оборудования и обновления программного обеспечения. Требуется для качественной и бесперебойной работы МИ.
	В течение 5 (пяти) дней с даты заключения Договора

	Установка модификаций оборудования и обновление программного обеспечения МИ, согласно обязательным указаниям производителя, в течение 20 дней с даты поступления соответствующего уведомления от производителя. 
	В течение срока действия Договора

	Обновление программного обеспечения информационно-управляющей и планирующей систем до актуальных версий.
	При необходимости в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты   поступления заявки (обращения) Заказчика, при условии наличия действующих лицензий, ключей доступа и технической возможности выполнения обновления

	Перенос базы данных информационно-управляющей системы на внешний накопитель, емкостью не менее 20 ТБ
	Проводится 1 (один) раз в период действия Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты   поступления заявки (обращения) Заказчика

	Неограниченное количество выездов на диагностику неисправности в период действия Договора.
	Неограниченно в период действия Договора в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты   поступления заявки (обращения) Заказчика

	Исполнитель поставляет запасные части, перечисленные в Приложении №4 к настоящему Описанию предмета закупки в указанные ниже сроки по цене, определенной в Приложении в пределах общей суммы, установленной Договором. В процессе выполнения работ по настоящему договору Исполнитель обязан вернуть Заказчику все заменённые в ходе ремонта неисправные запасные части, агрегаты и комплектующие.
	Неограниченно в период действия Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты   поступления заявки (обращения) Заказчика

	Телефонная поддержка Заказчика по техническим вопросам в рабочие дни.

	Наличие

	Перечень услуг по первой части регламентного технического обслуживания:
	Периодичность

	Стандартные процедуры:
	Проводится 1 (один) раз в период действия Договора – в четвертом квартале 2026 года

	Внешний осмотр рабочего места и изделия:
	

	- проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации.
	

	Проверка соответствия изделий требованиям электробезопасности и надежности:
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
	

	- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
	

	- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных повышенному износу.
	

	Проверка готовности изделия к использованию:
	

	- проверка исходных положений органов управления.
	

	Включение и проверка работоспособности изделия:
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- инструментальный контроль основных технических характеристик;
	

	- контроль выполнения операций, специфических для конкретного вида изделия.
	

	Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией:
первое регламентное техническое обслуживание
	

	Общие проверки:
	

	- чистка крышек;
	

	- чистка воздушных фильтров системных блоков;
	

	- чистка мониторов;
	

	- проверка (резервное копирование) программного обеспечения и калибровок;
	

	- проверка блока управления ускорителем.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности блокировок безопасности:
	

	- проверка работоспособности кнопки прерывания пучка;
	

	- проверки работоспособности блокировок.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности гентри:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка натяжения и износа ремней привода гентри.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности системы высокого напряжения:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка модулятора и высоковольтного блока питания (HTPSU);
	

	- проверка зарядного трансформатора.
	

	Запись часов наработки высоковольтного блока (HT).
	

	Запись часов наработки низковольтного блока (LT).
	

	Проверка низковольтного блока питания LVPSU:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности многолепесткового коллиматора типа Agility:
	

	- проведение теста диагностики, калибровка системы;
	

	- проведение тестов на движение и парковку лепестков;
	

	- проверка работоспособности вентилятора охлаждения;
	

	- проверка системы VMAT.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности турбо -молекулярного насоса.
	

	Проверка внутреннего контура водяной системы охлаждения.
	

	Проверка внешнего контура водяной системы охлаждения.
	

	Комплексная проверка работоспособности оборудования.
	

	Регламентные сервисные процедуры – 6-месячное техническое обслуживание информационно-управляющей системы (ИУС) MOSAIQ, включая сервер информационно-управляющей системы (ИУС) MOSAIQ и рабочие станции медицинского ускорительного комплекса: MOSAIQ PC (5 рабочих станций):
	

	- внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных устройств, проверка комплектности, шильдиков. Проверка органов управления, контроля, индикации и отображения информации;
	

	- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников;
	

	- проверка кода ошибки;
	

	- проверка журнала ошибок;
	

	- проверка соединений и разъемов;
	

	- очистка компьютерной системы;
	

	- очистка клавиатуры, компьютерной мыши, коврика, монитора, панели;
	

	- проверка предохранителей;
	

	- проверка работоспособности локальной сети;
	

	- проверка связи компьютера с аппаратом;
	

	- проверка работоспособности связи компьютера в локальной сети мед; учреждения;
	

	- проверка работы опций прибора;
	

	- проверка работы опций прибора совместно с работой аппарата;
	

	- проверка качества изображения в различных режимах;
	

	- передача медицинского изделия Заказчику для работы.
	

	Регламентные сервисные процедуры – 6-месячное техническое обслуживание системы компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D Monaco, включая рабочие станции медицинского ускорительного комплекса Monaco (3 рабочие станции) и Monaco Sim (3 рабочие станции):
	

	- внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных устройств, проверка комплектности, шильдиков. Проверка органов управления, контроля, индикации и отображения информации;
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств и защитных блокировок;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации;
	

	- проверка исходных положений органов управления;
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- проверка состояния панели управления оператора – проверка соединительных кабелей, сигнальных ламп, кнопок управления;
	

	- проверка состояния коммуникационных блоков – проверка соединительных кабелей, разъемов, крепления;
	

	- проверка состояния компьютера оператора – проверка аппаратного и программного обеспечения;
	

	- резервное копирование данных;
	

	- ревизия электрических кабелей и соединений;
	

	- передача медицинского изделия Заказчику для работы.
	

	Перечень услуг по второй части регламентного технического обслуживания
	Периодичность

	Внешний осмотр рабочего места и изделия:
	Проводится 1 (один) раз в период действия Договора – в первом квартале 2027 года

	- проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации.
	

	Проверка соответствия изделий требованиям электробезопасности и надежности:
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
	

	- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
	

	- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных повышенному износу.
	

	Проверка готовности изделия к использованию:
	

	- проверка исходных положений органов управления.
	

	Включение и проверка работоспособности изделия:
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- инструментальный контроль основных технических характеристик;
	

	- контроль выполнения операций, специфических для конкретного вида изделия.

	

	Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией: 
второе регламентное техническое обслуживание
	

	Общие проверки:
	

	- чистка крышек;
	

	- чистка воздушных фильтров системных блоков;
	

	- чистка мониторов;
	

	- проверка (резервное копирование) программного обеспечения и калибровок;
	

	- проверка блока управления ускорителем.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности блокировок безопасности:
	

	- проверка работоспособности кнопки прерывания пучка;
	

	- проверки работоспособности блокировок.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности гентри:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка натяжения и износа ремней привода гентри.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности системы высокого напряжения:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка модулятора и высоковольтного блока питания (HTPSU);
	

	- проверка зарядного трансформатора.
	

	Запись часов наработки высоковольтного блока (HT).
	

	Запись часов наработки низковольтного блока (LT).
	

	Проверка низковольтного блока питания LVPSU:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности многолепесткового коллиматора типа Agility:
	

	- проведение теста диагностики, калибровка системы;
	

	- проведение тестов на движение и парковку лепестков;
	

	- проверка работоспособности вентилятора охлаждения;
	

	- проверка системы VMAT.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности турбо -молекулярного насоса.
	

	Проверка внутреннего контура водяной системы охлаждения.
	

	Проверка внешнего контура водяной системы охлаждения.
	

	Комплексная проверка работоспособности оборудования.
	

	Перечень услуг по третьей части регламентного технического обслуживания
	Периодичность

	Стандартные процедуры:
	Проводится 1 (один) раз в период действия Договора – во втором квартале 2027 года

	Внешний осмотр рабочего места и изделия:
	

	- проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации.
	

	Проверка соответствия изделий требованиям электробезопасности и надежности:
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
	

	- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
	

	- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных повышенному износу.
	

	Проверка готовности изделия к использованию:
	

	- проверка исходных положений органов управления.
	

	Включение и проверка работоспособности изделия:
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- инструментальный контроль основных технических характеристик;
	

	- контроль выполнения операций, специфических для конкретного вида изделия.
	

	Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией: 
третье регламентное техническое обслуживание
	

	Общие проверки:
	

	- чистка крышек;
	

	- чистка воздушных фильтров системных блоков;
	

	- чистка мониторов;
	

	- проверка (резервное копирование) программного обеспечения и калибровок;
	

	- проверка блока управления ускорителем.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности блокировок безопасности:
	

	- проверка работоспособности кнопки прерывания пучка;
	

	- проверки работоспособности блокировок.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности гентри:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка натяжения и износа ремней привода гентри.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности системы высокого напряжения:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка модулятора и высоковольтного блока питания (HTPSU);
	

	- проверка зарядного трансформатора.
	

	Запись часов наработки высоковольтного блока (HT).
	

	Запись часов наработки низковольтного блока (LT).
	

	Проверка низковольтного блока питания LVPSU:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности многолепесткового коллиматора типа Agility:
	

	- проведение теста диагностики, калибровка системы;
	

	- проведение тестов на движение и парковку лепестков;
	

	- проверка работоспособности вентилятора охлаждения;
	

	- проверка системы VMAT.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности турбо -молекулярного насоса.
	

	Проверка внутреннего контура водяной системы охлаждения.
	

	Проверка внешнего контура водяной системы охлаждения.
	

	Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией: 
регламентное техническое обслуживание (по регламенту 12 месяцев)
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности гентри:
	

	- проверка и настройка оптического дистанциометра;
	

	- проверка фиксаторов базы гентри;
	

	- проверка привода гентри;
	

	- проверка кабелей и трубок системы охлаждения;
	

	- проверка противовесов;
	

	- проверка механических лимитов вращения гентри.
	

	Проверка низковольтного блока питания LVPSU.
	

	Проверка (замена при необходимости) фильтров внутреннего и внешнего контуров охлаждения.
	

	Проверка системы диэлектрического газа.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности многолепесткового коллиматора типа Agility:
	

	- проверка точности вращения коллиматора;
	

	- проведение тестов на движение и парковку лепестков;
	

	- проверка сигнала видео выхода;
	

	- калибровка видеолиний лепестков;
	

	- проверка зазоров в приводе лепестков;
	

	- проверка смазки (смазка) ведущих штифтов;
	

	- проверка калибровки (калибровка) видео линий лепестков;
	

	- проверка работоспособности вентилятора охлаждения;
	

	- осмотр кабелей;
	

	- моторизованный клин: осмотр, чистка, настройка.
	

	Проверка работоспособности аксессуаров, имеющихся в наличии (аппликаторы).

	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности процедурного терапевтического стола Precise Treatme№t Table:
	

	- смазка втулки вертикального подъема;
	

	- проверка уровня масла в редукторе механизма вертикального перемещения терапевтического стола;
	

	- крепление подшипников;
	

	- крепление редуктора изоцентрического вращения;
	

	- проверка изоляции кабелей;
	

	- проверка кнопок управления;
	

	- функционирование ручных манипуляторов;
	

	- осмотр вертикального подъема;
	

	- смазка узлов вращения колонны;
	

	- проверка тормозов терапевтического стола (продольного, поперечного, вращения колонны, изоротации);
	

	- проверка крепления электродвигателей;
	

	- соединения электродвигателей;
	

	- проверка микровыключателей вторичной блокировки высоты;
	

	- проверка заземляющих соединений;
	

	- проверка и чистка интерфейсного модуля (EIM) терапевтического стола.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности системы портальной визуализации (iViewGT):
	

	- проверка качества изображения по фантому LasVegas;
	

	- проверка, чистка, смазка приводных узлов руки детекторной панели системы iViewGT;
	

	- проверка блокировок;
	

	- архивация данных, в случае обнаружения неисправностей, потери качества, выполняются соответствующие калибровки.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности системы объёмного визуального контроля (XVI):
	

	- проверка функционирования рентгеновского генератора, рентгеновской трубки, проверка качества пучка;
	

	- проверка, чистка, смазка выдвижной системы рентгеновской трубки и приводных узлов руки детекторной панели системы XVI;
	

	- контроль качества работы системы XVI с использованием фантомов, входящих в комплект поставки;
	

	- проверка блокировок;
	

	- архивация данных, в случае обнаружения неисправностей, потери качества, выполняются соответствующие калибровки.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности роботизированной системы позиционирования пациента 6D HexaPOD evo RT:
	

	- проверка пультов ручного управления и движений;
	

	- проверка блокировок;
	

	- проверка системы iGuide;
	

	- проверка автоматической коррекции положения от XVI.
	

	Комплексная проверка работоспособности оборудования.
	

	Регламентные сервисные процедуры – техническое обслуживание системы позиционирования пациента включая:
- подсистему навигационной лазерной для проведения сеанса лучевой терапии «Catalyst+»
- подсистему сканирования поверхности с возможностями реконструкции 4Д-КТ и гейтинга для проведения сеанса лучевой терапии «Sentinel»
	

	- внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных устройств, проверка комплектности, шильдиков. Проверка органов управления, контроля, индикации и отображения информации;
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации;
	

	- проверка исходных положений органов управления;
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- инструментальный контроль основных технических характеристик;
	

	- контроль выполнения операций, специфических для конкретного вида изделия.
	

	Услуги, специфические для данного изделия:
	

	Общая проверка лазерной системы:
	

	- проверка комплектности лазерной системы;
	

	- проверка монтажа всех компонентов системы;
	

	- проверка работоспособности лазерной системы; 
	

	- тестирование программного обеспечения лазерной системы на наличие ошибок;
	

	- проверка систем подключения.
	

	Проведение работ по контролю качества лазерной системы:
	

	- проверка функционирования системы управления;
	

	- очистка всех окон выхода лучей;
	

	- проверка настройки лазеров; 
	

	- юстировка лазеров;
	

	- выполнение калибровки лазерной системы;
	

	- выполнение калибровки отслеживания кушетки;
	

	- калибровка с использованием калибровочной доски 300512 и калибровочной панели.
	

	Регламентные сервисные процедуры – техническое обслуживание системы позиционирования пациента включая:
- подсистему навигационной лазерной для проведения сеанса лучевой терапии «Catalyst+»
- подсистему сканирования поверхности с возможностями реконструкции 4Д-КТ и гейтинга для проведения сеанса лучевой терапии «Sentinel»
	

	Регламентные сервисные процедуры – 6-месячное техническое обслуживание информационно-управляющей системы (ИУС) MOSAIQ, включая сервер информационно-управляющей системы (ИУС) MOSAIQ и рабочие станции медицинского ускорительного комплекса: MOSAIQ PC (5 рабочих станций):
	

	- внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных устройств, проверка комплектности, шильдиков. Проверка органов управления, контроля, индикации и отображения информации;
	

	- проверка целостности заземляющего, сетевого и соединительных проводников;
	

	- проверка кода ошибки;
	

	- проверка журнала ошибок;
	

	- проверка соединений и разъемов;
	

	- очистка компьютерной системы;
	

	- очистка клавиатуры, компьютерной мыши, коврика, монитора, панели;
	

	- проверка предохранителей;
	

	- проверка работоспособности локальной сети;
	

	- проверка связи компьютера с аппаратом;
	

	- проверка работоспособности связи компьютера в локальной сети мед; учреждения;
	

	- проверка работы опций прибора;
	

	- проверка работы опций прибора совместно с работой аппарата;
	

	- проверка качества изображения в различных режимах;
	

	- передача медицинского изделия Заказчику для работы.
	

	Регламентные сервисные процедуры – 6-месячное техническое обслуживание системы компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D Monaco, включая рабочие станции медицинского ускорительного комплекса Monaco (3 рабочие станции) и Monaco Sim (3 рабочие станции):
	

	- внешний осмотр изделия, проверка состояния основных, вспомогательных устройств, проверка комплектности, шильдиков. Проверка органов управления, контроля, индикации и отображения информации;
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств и защитных блокировок;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации;
	

	- проверка исходных положений органов управления;
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- проверка состояния панели управления оператора – проверка соединительных кабелей, сигнальных ламп, кнопок управления;
	

	- проверка состояния коммуникационных блоков – проверка соединительных кабелей, разъемов, крепления;
	

	- проверка состояния компьютера оператора – проверка аппаратного и программного обеспечения;
	

	- резервное копирование данных;
	

	- ревизия электрических кабелей и соединений;
	

	- передача медицинского изделия Заказчику для работы.
	

	Перечень услуг по четвёртой части регламентного технического обслуживания
	Периодичность

	Внешний осмотр рабочего места и изделия:
	Проводится 1 (один) раз в период действия Договора – в третьем квартале 2027 года

	- проверка наличия экранов, ограждений, защитных устройств, средств предупредительной сигнализации.
	

	Проверка соответствия изделий требованиям электробезопасности и надежности:
	

	- проверка состояния узлов заземления, целостности сетевых шнуров, кабелей, соединительных проводников, приборных вилок, других коммутирующих устройств, питающих магистралей;
	

	- проверка органов управления и контроля на целостность, четкость фиксации, отсутствие люфтов, срабатывание защитных устройств и защитных блокировок;
	

	- контроль состояния устройств индикации и сигнализации;
	

	- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, в т. ч. подверженных повышенному износу.
	

	Проверка готовности изделия к использованию:
	

	- проверка исходных положений органов управления.
	

	Включение и проверка работоспособности изделия:
	

	- проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных и регистрирующих устройств, органов управления, индикации и сигнализации, защитных блокировок;
	

	- инструментальный контроль основных технических характеристик;
	

	- контроль выполнения операций, специфических для конкретного вида изделия.
	

	Услуги, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией: 
четвёртое регламентное техническое обслуживание
	

	Общие проверки:
	

	- чистка крышек;
	

	- чистка воздушных фильтров системных блоков;
	

	- чистка мониторов;
	

	- проверка (резервное копирование) программного обеспечения и калибровок;
	

	- проверка блока управления ускорителем.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности блокировок безопасности:
	

	- проверка работоспособности кнопки прерывания пучка;
	

	- проверки работоспособности блокировок.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности гентри:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка натяжения и износа ремней привода гентри.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности системы высокого напряжения:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины;
	

	- проверка модулятора и высоковольтного блока питания (HTPSU);
	

	- проверка зарядного трансформатора.
	

	Запись часов наработки высоковольтного блока (HT).
	

	Запись часов наработки низковольтного блока (LT).
	

	Проверка низковольтного блока питания LVPSU:
	

	- визуальная проверка, чистка от загрязнений и ржавчины.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности многолепесткового коллиматора типа Agility:
	

	- проведение теста диагностики, калибровка системы;
	

	- проведение тестов на движение и парковку лепестков;
	

	- проверка работоспособности вентилятора охлаждения;
	

	- проверка системы VMAT.
	

	Регламентные сервисные процедуры по обеспечению работоспособности турбо -молекулярного насоса.
	

	Проверка внутреннего контура водяной системы охлаждения.
	

	Проверка внешнего контура водяной системы охлаждения.
	

	Комплексная проверка работоспособности оборудования.
	




Программа внешнего дозиметрического контроля
	№ п/п
	Описание
	Периодичность

	Проверка дозиметрических параметров
	Проводится 1 (один) раз в период действия Договора в течение 5 (Пяти) дней с даты   поступления заявки (обращения) Заказчика 

	1. 
	Проверка отклонения симметрии и флатности от базового значения для тормозного излучения на имеющихся энергиях из списка: 4 МэВ, 6 МэВ, 6 МэВ (FFF), 8 МэВ, 10 МэВ, 10 МэВ (FFF)
	

	1. 
	Проверка отклонения симметрии и флатности от базового значения для электронов на референсном аппликаторе 15х15 на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях из списка: 6 МэВ, 9 МэВ, 12 МэВ, 16 МэВ, 20 МэВ
	

	1. 
	Калибровка выхода для фотонов и электронов на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях (не менее двух и не более пяти по выбору Заказчика)
	

	1. 
	Выборочная проверка факторов выхода фотонов для полей различного размера (не менее двух и не более пяти по выбору Заказчика) на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях
	

	1. 
	Проверка факторов выхода на референсном аппликаторе 15х15
	

	1. 
	Проверка качества пучка фотонов (процентная глубинная доза или отношение «ткань-максимум») на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях из списка: 4 МэВ, 6 МэВ, 6 МэВ (FFF), 8 МэВ, 10 МэВ, 10 МэВ (FFF)
	

	1. 
	Проверка качества пучка электронов (R50) на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях из списка: 6 МэВ, 9 МэВ, 12 МэВ, 16 МэВ, 20 МэВ
	

	1. 
	Проверка постоянства коэффициента пропускания физического и/или динамического клина на углах 15, 30 и 45 градусов
	

	1. 
	Проверка линейности и постоянства выхода мониторных единиц для фотонов
	

	1. 
	Проверка линейности и постоянства выхода мониторных единиц для электронов
	

	1. 
	Проверка постоянства выхода в зависимости от мощности дозы для фотонов
	

	1. 
	Проверка постоянства выхода в зависимости от угла поворота гентри для фотонов
	

	1. 
	Проверка постоянства выхода в зависимости от угла поворота гентри для электронов
	

	1. 
	Проверка подвижного облучения (ожидаемого количества мониторных единиц, градусов)
	

	1. 
	Проверка функционирования тотального облучения тела или тотального облучения кожи электронами, в том числе с дополнительными принадлежностями (при наличии такого режима в системе лучевой терапии)
	

	1. 
	Калибровка выхода для тотального облучения тела или тотального облучения кожи электронами
	

	1. 
	Проверка постоянства процентной глубинной дозы или отношения «ткань-максимум» и профилей
	

	Проверка механических параметров
	

	1. 
	Проверка отклонения изоцентра при повороте коллиматора для открытого типа гентри
	

	1. 
	Проверка отклонения изоцентра при повороте гентри для открытого типа гентри
	

	1. 
	Проверка отклонения изоцентра при повороте стола для открытого типа гентри
	

	1. 
	Проверка функционирования блокировки аппликатора электронов для открытого типа гентри
	

	1. 
	Проверка совпадения радиационного и механического изоцентров для открытого типа гентри
	

	1. 
	Проверка прогиба поверхности стола
	

	1. 
	Проверка отклонения угла поворота стола, при наличии такой функции в столе
	

	1. 
	Определение максимальной погрешности изменения положения стола во всех направлениях
	

	1. 
	Проведение теста Wi№sto№-Lutz (при наличии в системе лучевой терапии функционала SRS, SBRT и наличии в комплекте системы лучевой терапии соответствующего фантома) 
	

	Проверка многолепесткового коллиматора
	

	1. 
	Проверка пропускания средней утечки через лепестки и между ними фотонного излучения  на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях из списка4 МэВ, 6 МэВ, 6 МэВ (FFF), 8 МэВ, 10 МэВ, 10 МэВ (FFF)
	

	1. 
	Проверка повторяемости положений лепестков
	

	1. 
	Проверка центрации многолепесткового коллиматора методом «Spoke Shot» на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях из списка: 4 МэВ, 6 МэВ, 6 МэВ (FFF), 8 МэВ, 10 МэВ, 10 МэВ (FFF)
	

	1. 
	Проверка совпадения светового и радиационного полей на имеющихся в системе лучевой терапии энергиях из списка: 4 МэВ, 6 МэВ, 6 МэВ (FFF), 8 МэВ, 10 МэВ, 10 МэВ (FFF)
	



Перечень запасных частей и расходных материалов, используемых при техническом обслуживании, диагностике и ремонте системы стереотаксической радиотерапевтической Versa HD с принадлежностями, указаны в электронном виде в Таблице №4.

