**РАЗЪЯСНЕНИЕ**

положений извещения о запросе котировок в электронной форме № 32110754419

на поставку измерительного оборудования с поверкой для молекулярно-генетических работ

**Тема запроса**

Запрос характеристик

**Текст запроса**

Добрый день. Прошу предоставить характеристики необходимых весов: Максимальный предел взвешивания, дискретность (точность) , размер платформы, калибровка внутренняя или внешняя, функционал. На площадку не закружено Техническое задание.

Спасибо

**Ответ на запрос:**

Добрый день! Техническое задание находится в приложении № 1 к Извещению о запрос котировок.

Так же техническое задание, в котором прописан максимальный предел взвешивания, дискретность (точность), размер платформы, калибровка и функционал, продублировано ниже в разъяснении положений.

**Техническое задание**

**Поставка измерительного оборудования с поверкой для молекулярно-генетических работ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование поставляемых товаров | Основные характеристики поставляемых товаров | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | **Весы лабораторные ViBRA или эквивалент** | Весы лабораторные должны быть предназначены для обеспечения точного взвешивания в нижеприведённых диапазонах:* Максимальный предел взвешивания должен быть не менее 620 г.
* Минимальный предел взвешивания должен быть не более 0,02 г
* Дискретность не хуже 0,001г

Класс точности должен быть Высокий (II) Дисплей должен быть жидкокристаллический с подсветкой Калибровка   должна быть внутренняя Размер платформы должен быть не менее Ø 140 мм     Интерфейс RS-232C должен быть в наличииВесы должны обеспечивать выход в рабочий режим в течение 1 минуты и устойчивость к перегрузу в 15 раз.Габариты (ШхГхВ) должны быть не более 202 х 293 х 266 мм (с ветрозащитой) Вес не менее 3,5 кг  | шт. | 2 |

*Товар должен быть новым не ранее 2021 г. производства, не бывшим в эксплуатации, свободный от прав третьих лиц, в том числе не состоящий под арестом, ограничением, обременением, не использовавшимся в качестве выставочного образца.*

*Требования к потребительским свойствам товара:* Товар должен содержаться в индивидуальной упаковке, соответствующей установленным требованиям и обеспечивающей его сохранность при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и его дальнейшем хранении. Упаковка поставляемого товара не должна иметь механических повреждений.

*Место поставки товара:* 298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Никита, спуск Никитский, д. 52 (лаборатория заказчика)

*Срок поставки товара :*Поставка осуществляется в срок до 15.12.2021г.

Товар, поставленный с нарушением срока поставки, приемке не подлежит, оплата за такой товар Заказчиком не производится. Возврат товара Поставщику осуществляется за счет средств Поставщика.

*Источник финансирования*:За счет собственных средств, как софинансирование гранта РФ № 075-15-2019-1670.